Министерство науки  и высшего образования  Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

- Кафедра медико-биологической техники

- А.К. Тумашев

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ, АППАРАТЫ, СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ»

Методические указания

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет», для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки   12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Оренбург

2019

ДК  378.147:615.4(076.5)

ББК  53.5я7+74.48я7

Р 27

| Р 27 | Тумашев А.К. Курсовое проектирование по дисциплине «Медицинские приборы, аппараты, системы и комплексы»: методические указания / А.К. Тумашев; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, - 11 с. |
| --- | --- |

Методические указания устанавливают объем и содержание курсового проекта по дисциплине «Медицинские приборы аппараты системы и комплексы», содержат основные сведения о конструировании редуктора.

Методические указания предназначены для обучающихся по направлению подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии,  профиль  «Инженерное дело в медико-биологической практике».

УДК  378.147:615.4(076.5)

ББК   53.5я7+74.48я7

©	Тумашев А.К.2019

© ОГУ, 2019

Содержание

Введение………………………………………………...…..………….........…5

1  задание на курсовое проектирование………………...……………………6

2  общие методические указания и рекомендации по выполнению

курсового проекта…………………………………………………………..8

3. Методические указания по расчету многоступенчатого  редуктора……10

3.1 Расчет кинематических параметров многоступенчатого редуктора…..10

3.1.1 методы разбивки общего передаточного отношения

редуктора по ступеням…………………………………………………10

3.1.2 Выбор электродвигателя……………………………..………..…11

3.1.3 Выбор модуля зацепления зубчатой передачи…………………14

3.1.4 Выбор чисел зубьев зубчатых колес и проверочный

кинематический расчет ……………………………………………..…15

3.1.5  Расчет геометрических параметров зубчатых колес………..…17

3.2  Расчет конструктивных параметров многоступенчатого редуктора.....18

3.2.1 Расчет крутящих моментов на валах редуктора и расчет

к.п.д. редуктора…………………………………………………………18

3.2.2 Расчет диаметров валов ………………………………………….19

3.2.3  Проверочный силовой расчет…………………………………...20

4  рекомендации по конструированию редуктора……………………….…..

4.1 Рекомендации по выбору типа конструкции редуктора………………….

4.2 Рекомендации по компоновке редуктора…………………………………

4.2.1  Определение исходных данных для компоновки редуктора …..

4.2.2  Порядок выполнения компоновочного эскиза редуктора………

4.3  Рекомендации по конструированию отдельных узлов редуктора…......

4.3.1  установка валов в редукторе …………………………………….

4.3.2  Узлы крепления подшипников ………………………………….

4.3.3  установка зубчатых колес на валах …………………………….

4.3.4  способы крепления электродвигателей …………………………

4.3.5  способы соединения деталей при помощи стоек……………….

4.4 Рекомендации по выбору конструкции типовых деталей редуктора.…

4.4.1  Рекомендации по выбору конструкции зубчатых колес …….

4.4.2  Рекомендации по выбору конструкции валов………….. …….

4.4.3  Рекомендации по выбору конструкции корпусных деталей….

4.5 Выбор стандартных изделий, входящих в состав редуктора………..…

5 требования к оформлению курсового проекта……………………..……

5.1 требования к содержанию и оформлению пояснительной

записки…………………………………………………………………….

5.2 требования к выполнению кинематической схемы…………………..

5.3 требования к выполнению сборочного чертежа и спецификации…….

5.4 требования к выполнению рабочих чертежей деталей………………

список используемых источников………………………………………….

приложения…………………………………………………………………..

Приложение А.  Параметры электродвигателей…………………………

Приложение Б.  размеры  радиальных однорядных

шарикоподшипников……………………………………

Приложение В.  Муфты……………………………………………............

Приложение Г.  Рекомендации по выбору материалов деталей

редуктора……………………….……………………….

Приложение Д.  Рекомендации по выбору шероховатостей

поверхностей деталей……….………………………….

Приложение Е.  Рекомендации по выбору допусков и посадок………..

Приложение Ж. Пример оформления титульного листа

пояснительной записки………………………….………

введение

Зубчатые передачи находят самое широкое применение в приборостроении. Использование зубчатых передач обусловлено универсальностью их кинематических характеристик, а также достаточно высокими техническими, технологическими и эксплуатационными свойствами.

Среди достоинств зубатых передач следует отметить возможность создания на их основе широкого спектра механизмов с самыми разнообразными свойствами, большой диапазон передаваемых крутящих моментов, и передаточных отношений,  взаимозаменяемость зубчатых колес, возможность их стандартизации и унификации, отработанность технологических процессов при их изготовлении.

Наиболее технологичными являются цилиндрические прямозубые зубчатые передачи, которые обладают достаточно высокими кинематическими и эксплуатационными характеристиками и  широко используются в  приборостроении при отсутствии каких-либо особых требований к передаче.

В приборостроении нашли широкое применение редукторы – зубчатые передачи, служащие для передачи крутящего момента от ведущего вала, который соединяется с источником движения, к ведомому, передающему движение на исполнительный механизм. В редукторах угловая скорость понижается от ведущего вала к ведомому, а крутящий момент при этом увеличивается.

Редукторы применяют как в различного рода силовых приводах, так и в отсчетных механизмах измерительных приборов.

Требования к зубчатым передачам определяются в первую очередь назначением приборного устройства, для которого они проектируются.

Редукторы нерегулируемого силового привода длительного действия должны удовлетворять требованиям равнопрочности, высокого к.п.д. иметь большой ресурс работы, в ряде случаев должны обеспечивать высокую плавность работы. Редукторы следящих приводов должны работать в реверсивном режиме, обеспечивать минимальный мертвый ход, иметь малую инерционность.

Редукторы преобразователей, а также прецизионные отсчетные передачи должны обеспечивать точность согласования движения входного и выходного звеньев, минимальный мертвый ход, повышенная кинематическая точность передачи.

Во всех случаях проектирования необходимо обеспечивать высокую надежность передачи, целесообразное уменьшение габаритов.

Исходные данные на проектирование изделия на производстве определяются техническим заданием, а в рамках курсового проекта – заданием на курсовое проектирование.

1  Задание на курсовое проектирование

1.1  Наименование курсового проекта

Наименование курсового проекта: «Мотор-редуктор».

Курсовой проект выполняется на кафедре Медико-биологической техники Оренбургского государственного университета по дисциплине – «Проектирование медицинской техники» в рамках учебной программы.

1.2  Цель выполнения курсового проекта

Целью курсового проекта является разработка конструкции и выпуск комплекта конструкторской документации (КД) на изделие «Мотор-редуктор».

1.3  Состав комплекта конструкторской документации

В комплект КД должны входить:

– пояснительная записка;

– схема кинематическая принципиальная;

– сборочный чертеж изделия;

– спецификация к сборочному чертежу;

– рабочие чертежи деталей.

Примечание – перечень деталей, на которые выполняются рабочие чертежи, определяется дополнительно.

1.4  Технические требования

1.4.1 Требования по назначению (технические требования и характеристики)

а) изделие «Мотор-редуктор» разрабатывается как составная часть оптико-механического блока (ОМБ) оптико-электронного прибора и предназначено для передачи крутящего момента от электродвигателя к исполнительному устройству;

б) разрабатываемое изделие должно обеспечивать следующие параметры:

–  крутящий момент на ведомом валу, МВМ, Н/м (в соответствии с вариантом);

–  частота вращения ведомого вала, nВМ, об/мин (в соответствии с вариантом);

– общее передаточное отношение редуктора uР (в соответствии с вариантом);

– определенный метод разбивки передаточного отношения по ступеням (в соответствии с вариантом);

–  погрешность частоты вращения ведомого вала Δn= ±2%;

–  редуктор предназначен для работы в реверсивном режиме.

1.4.2 Требования к конструкции

Конструкция разрабатываемого изделия должна представлять собой единый узел, включающий в себя  электродвигатель, редуктор в виде многоступенчатой зубчатой передачи, состоящей из цилиндрических прямозубых зубчатых колес, эвена для передачи крутящего момента от ведомого вала к исполнительному устройству (поводок муфты).

Изделие изготавливается в условиях единичного производства.

Конструкция изделия должна обеспечивать его изготовление по существующим отработанным технологическим процессам.

В конструкции изделия должны быть предусмотрены конструктивные элементы для установки и крепления изделия в ОМБ.

Примечание – тип конструкции редуктора и номенклатура применяемых комплектующих изделий (тип электродвигателя, подшипников, муфты и др.) определяются дополнительно.

1.4.3 Требования по стандартизации и унификации

Конструкторская документация должна соответствовать требованиям ЕСКД.

Конструкция должна быть разработана с учетом унификации составляющих комплектующих изделий, материалов, приспособлений и  оснастки.

1.5  Требования к материалам и комплектующим изделиям

Материалы и комплектующие изделия, используемые в конструкции должны быть отечественного (Российского) производства.

1.6  Требования по эксплуатации и удобству технического обслуживания

Изделие предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях.

После установки в ОМБ техническое обслуживание изделия в процессе эксплуатации не предусматривается.

1.7  Этапы и порядок выполнения курсового проекта

Курсовой проект должен быть выполнен и представлен к защите в течение учебного семестра.

Этапы выполнения курсового проекта, порядок и сроки выполнения этапов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы и сроки выполнения курсового проекта

| Этапы выполнения курсового проекта | Задачи, решаемые на рассматриваемом этапе | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Получение задания на курсовое проектирование, выбор электродвигателя, выполнение кинематического расчета, разработка принципиальной кинематической схемы изделия. | 1…2 недели |
| 2 | Расчет конструктивных параметров и выбор номенклатуры стандартных изделий. | 3…4 недели |
| 3 | Разработка компоновочного эскиза изделия, уточнение размеров деталей. Выполнение спецификации изделия. Определение перечня деталей, для которых выполняются рабочие чертежи. | 5…11 недели |
| 4 | Оформление пояснительной записки к курсовому проекту. | 12…13 недели |
| 5 | Выполнение сборочного чертежа изделия и спецификации, рабочих чертежей деталей. Подготовка к защите. Защита курсового проекта. | 14…17 недели |

2  Общие  методические  указания  и  рекомендации по выполнению курсового проекта

Целью курсового проектирования является развитие навыков самостоятельного решения комплексных задач по расчету и конструированию механизмов используемых в оптических и оптико-электронных приборах, умения оформлять конструкторскую документацию в соответствии с требованиями ЕСКД.

Выполнение курсового проекта подразумевает активное использование студентом технической литературы, справочников, нормалей, стандартов. Часть требуемой информации приведена в данном пособии, однако при решении конкретных конструкторских задач возможно обращение и к другой справочной литературе. В качестве справочной рекомендуется пользоваться литературой, указанной в списке используемых источников.

Основанием для выполнения курсового проекта является задание на курсовое проектирование. Задание на курсовое проектирование устанавливает назначение и область применения изделия, технические, качественные, технико-экономические требования, эксплуатационные требования к разрабатываемому изделию, а также этапы разработки изделия и состав конструкторской документации, разрабатываемой при проведении работы.

При выполнении данного курсового проекта требуется разработать конструкцию изделия «Мотор-редуктор» представляющее собой силовой привод, выполненный на основе многоступенчатой зубчатой передачи, состоящей из цилиндрических зубчатых колес, в соответствии с предъявляемыми техническими требованиями.

В процессе выполнения курсового проекта студент должен овладеть навыками расчета и конструирования зубчатых передач, ознакомиться с основными методами расчетов, компоновки и конструирования зубчатых передач. При проектировании изделия перед конструктором возникает целый ряд вопросов, которые он должен решить в определенном порядке.

На первом и втором этапах курсового проектирования проводятся расчеты, подтверждающие работоспособность изделия. Для силового привода, построенного на основе многоступенчатой зубчатой передачи, определяются: количество ступеней и распределение передаточного отношения по ступеням, к.п.д. передачи и крутящий момент на ведущем валу, модуль зацепления, геометрические параметры зубчатых колес, диаметры валов. Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин и в общем случае расчеты должны содержать: эскиз или схему рассчитываемого изделия (при необходимости); задачу расчета (с указанием того, что требуется определить при расчете); данные для расчета; условия проведения расчета; расчеты величин;

По результатам расчетов производится выбор стандартных и унифицированных изделий входящих в его состав и обоснование конструкции изделия. Обоснование конструкции разрабатываемого изделия должно осуществляется на основе анализа данных, содержащихся в задании на курсовое проектирование, результатах расчетов, сравнении и оценки преимуществ и недостатков возможных вариантов конструкции.

Полученные результаты должны быть изложены в пояснительной записке курсового проекта. На основе расчетов разрабатывается принципиальная кинематическая схема изделия.

На последующих этапах непосредственно разрабатывается конструкция изделия. Общую компоновку, а затем и детальную проработку конструкции изделия рекомендуется выполнять на компоновочном  эскизе.

После детальной проработки конструкции требуется составить спецификацию изделия и определить перечень деталей, на которые следует выполнить рабочие чертежи.

После оформления пояснительной записки, сборочного чертежа изделия, спецификации и рабочих чертежей деталей курсовой проект представляется к защите.

3  Методика расчета многоступенчатого редуктора

В данном разделе представлен порядок расчета многоступенчатого редуктора, состоящего из цилиндрических прямозубых зубчатых колес. Исходными данными для расчета являются технические характеристики, изложенные в п.1.4.1,б) и требования к конструкции редуктора, изложенные в п.1.4.2 задания на курсовое проектирование.

Задачами, решаемыми при проведении расчета, являются:

– определение числа ступеней редуктора и определение передаточных отношений каждой ступени;

–  выбор электродвигателя;

–  расчет конструктивных параметров зубчатых колес;

–  расчет конструктивных параметров элементов редуктора.

По результатам расчета выполняется принципиальная кинематическая схема и разрабатывается конструкция редуктора.

3.1 Расчет кинематических параметров многоступенчатого редуктора

3.1.1 методы разбивки общего передаточного отношения редуктора по ступеням

Определение числа ступеней редуктора и распределение передаточного отношения по ступеням следует осуществлять исходя из назначения редуктора и требований, предъявляемых к конструкции редуктора. В [2] приведены наиболее характерные случаи, рассматриваемые при распределении передаточного отношения. В общем случае, при известном значении общего передаточного отношения редуктора – uр, определяют оптимальное число ступеней редуктора – nопт, а затем определяют передаточные отношения каждой ступени – ui.

1) проектирование редуктора при условии минимизации габаритов:

– оптимальное число ступеней определяется выражением:

nопт=1,85 lg up,                                        (1)

полученное значение округляется до целого числа в большую сторону (т.к. число ступеней может быть только целым);

– распределение передаточного отношения по ступеням осуществляется исходя из условия:

u1=u2=u3=…=un= nup .                         (2)

2) проектирование редуктора при условии минимизации его массы:

– оптимальное число ступеней определяется выражением:

nопт=3 lg up;                                             (3)

– распределение передаточного отношения по ступеням осуществляется при помощи выражения (2).

3) проектирование редуктора при условии минимизации приведенного момента инерции редуктора (наибольшего быстродействия):

– оптимальное число ступеней определяется выражением (1):

nопт=1,85 lg up;

– распределение передаточного отношения по ступеням осуществляется при помощи номограммы Олексюка (см. рис. 1), пример распределения передаточного отношения см. в [2].

Если при проектировании редуктора одновременно требуется минимизация габаритов, массы, приведенного момента инерции, погрешностей, то оптимальное число ступеней выбирают из условия (1), распределение общего передаточного отношения осуществляют по номограмме (рис.1).

Для уменьшения износа зубьев зубчатых колес передаточное отношение (числа зубьев колес в ступени) выбирают в виде дроби, у которой и числитель и знаменатель являются числами, не имеющими общих множителей (u=15/19, 25/46, 17/115 и т.д.).

3.1.2 Выбор электродвигателя

По заданным значениям МВМ и nВМ и определенному в п.3.1.1 значению nопт следует определить параметры электродвигателя и выбрать определенный электродвигатель, применяемый в изделии.

Тип электродвигателя определяется заданием на курсовое проектирование.

Расчетное значение крутящего момента на ведущем валу редуктора определяется как:

МВЩ=МВМuР⋅ηО,                                                       (4)

где    МВЩ – крутящий  момент  на  ведущем  валу, Н·м; ηО – общий к.п.д. проектируемого редуктора.

так как ведущий вал является валом электродвигателя, то значение крутящего момента на валу электродвигателя должно удовлетворять условию:

Рисунок 1 – Номограмма для распределения общего передаточного отношения редуктора по ступеням.

МВЩ≤МНОМ,                                                         (5)

где МНОМ – номинальное значение крутящего момента на валу электродвигателя, Н·м, являющееся справочным значением (см. табл. А.1…А.3  приложения А).

Общий к.п.д. для редуктора, состоящего из n ступеней, при установке валов в опоры качения будет равен:

η0=ηЗПn⋅ηПОДШn⋅ηМ,                                             (6)

где,  η ЗП –  к.п.д. зацепления одной пары цилиндрических прямозубых зубчатых колес; η ПОДШ  –  к.п.д. одной пары подшипников; η М  –  к.п.д. муфты, устанавливаемой на ведомом валу; n – число ступеней редуктора.

На начальном этапе расчета, значения к.п.д. элементов редуктора рассчитать невозможно, поэтому используют справочные значения к.п.д. для типовых  элементов редукторов (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Значения к.п.д. элементов механических приводов

| Тип элемента | Значение к.п.д. |
| --- | --- |
| Одна ступень цилиндрической прямозубой зубчатой передачи Подшипники качения (1 пара) Муфты: поводковая крестовидная | 0,9…0,94 0,99…0,995 0,92…0,98 0,75…0,93 |

Требуемое значение числа оборотов ведущего – nВЩ (об/мин) вала исходя из значения nВМ определяется как:

nВЩ=nВМ ·uР.                                                       (7)

Значение числа оборотов вала электродвигателя выбирается из условия:

nНОМ ≈ nВЩ,                                                         (8)

где  nНОМ – номинальное значение числа оборотов вала электродвигателя, об/мин (является справочным значением).

Погрешность частоты вращения ведомого вала редуктора будет определяться как:

Δn∗nНОМuP−nВМnВМ⋅100%.                                 (9)

В соответствии с заданием на курсовое проектирование погрешность частоты вращения ведомого вала редуктора должна быть: Δn* ≤ 2%.

Если это условие выполняется, то выбирается тип электродвигателя по значению nНОМ, а затем побирается конкретный электродвигатель, имеющий значение крутящего момента на валу – МНОМ, удовлетворяющее условию (5). Выбор электродвигателей – по  приложению А.

Для оптимального выбора электродвигателя необходимо рассчитать запас электродвигателя по значению крутящего момента:

SМ=МHOM−МВЩМВЩ⋅100%.                                (10)

При оптимальном выборе электродвигателя должно выполняться условие:

0 <S*М < 50%.                                          (11)

Значения мощности и крутящего момента на валу связаны соотношением:

Мk=9,55⋅Pknk,

где,   Мk –  крутящий момент на k–ом валу, Н·м; Рk  –  мощность на k–ом валу, Вт; nk – частота вращения k–го вала, об/мин.

После выбора электродвигателя и выполнения условий (5), (7), (9) и (11) в пояснительной записке курсового проекта следует привести технические и эксплуатационные параметры электродвигателя, а также определить его размеры для компоновочного эскиза по приложению А.

3.1.3 Выбор модуля зацепления зубчатой передачи

В приборных редукторах в большинстве случаев проводить расчет модуля зацепления из условий прочности не требуется. Значение модуля  зацепления назначается исходя из конструктивных соображений:

m≈0,025⋅DНАР,

где    DНАР – наружный диаметр используемого электродвигателя, мм;

m –  модуль зацепления, мм.

Полученное значение следует округлить до ближайшего большего значения модулей по ГОСТ 9563-60 (см. таблицу 3). Значение модуля следует выбирать из первого ряда. Рекомендованные значения модуля зацепления для приборных редукторов – от 0,5 до 1 мм.

Таблица 3 – Значения модулей по ГОСТ 9563–60

| Ряд | Значение модуля m, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый | 0,15 | – | 0,2 | – | 0,25 | – | 0,3 | – | 0,4 |
| 2-ой | – | 0,18 | – | 0,22 | – | 0,28 | – | 0,35 | – |
| 1-ый | – | 0,5 | – | 0,6 | – | 0,8 | – | 1,0 | – |
| 2-ой | 0,45 | – | 0,55 | – | 0,7 | – | 0,9 | – | – |

3.1.4 Выбор чисел зубьев зубчатых колес и проверочный кинематический расчет

Каждая ступень редуктора, состоящего из n ступеней, включает ведущее зубчатое колесо – шестерню и ведомое зубчатое колесо – зубчатое колесо. Для каждой ступени число зубьев шестерни назначают одинаковым.

Из технологических соображений и требований, предъявляемых к редуктору назначаем число зубьев шестерни – zш  по ГОСТ 13733-81 (см. табл. 4), с учетом следующего условия:

18 ≤ zш ≤ 25.

В соответствии со значением модуля зацепления число зубьев шестерни рекомендуется выбирать следующим образом:

| Модуль m, мм | Число зубьев шестерни zШ |
| --- | --- |
| 0,5…0,6 | 22…25 |
| 0,8…1,0 | 18…21 |

Число зубьев каждого зубчатого колеса следует выбирать исходя из передаточного отношения соответствующей ступени:

zЗКj=zШ·uj,

где,    zЗКj –  число зубьев зубчатого колеса j-ой ступени; uj –  передаточное отношение  j-ой ступени.

Из таблицы 4 выбирается ближайшее к вычисленному, значение числа зубьев по ГОСТ 13733-81, при этом предпочтение должно отдаваться значениям из 1-го ряда.

После определения чисел зубьев колес следует провести проверочный расчёт погрешности частоты вращения ведомого вала – Δn, с учётом чисел зубьев зубчатых колёс, на соответствие этого параметра заданию на курсовое проектирование.

Передаточное отношение каждой ступени – u*j в соответствии с выбранным числом зубьев зубчатых колес будет определяться как:

uj=zЗК jzШ.                                             (12)

Общее передаточное отношение редуктора будет определяться как:

uР=u1⋅u2⋅...⋅uj⋅...⋅un.

Частота вращения ведомого вала рассчитывается по формуле:

nВМ=nНОМuР.

Погрешность частоты вращения выходного вала редуктора с учетом выбранных чисел зубьев зубчатых колёс будет равна:

Δn=nВМ−nВМnВМ⋅100%.

В соответствие с заданием на курсовое проектирование, погрешность частоты вращения ведомого вала редуктора должна быть не более 2%.

Если данное требование не выполняется, то следует провести корректировку передаточного отношения, следуя следующим рекомендациям. При незначительном отклонении величины Δn:

– если требуется уменьшить общее передаточное отношение редуктора(при u*Р>uP), то следует уменьшить число зубьев последнего зубчатого колеса;

– если требуется увеличить общее передаточное отношение редуктора (при u*Р<uP), то следует увеличить число зубьев зубчатого колеса в одной из промежуточных ступеней.

При значительном отклонении величины Δn, или если не удается подобрать подходящие числа зубьев зубчатых колес, рекомендуется назначить новое значение zШ и заново провести расчет чисел зубьев.

Таблица 4 – Числа зубьев колес m ≤1 мм по ГОСТ 13733–81

| Ряд | Числа зубьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |  | 25 | 26 | – | 28 |
| 2-ой | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | 27 | – |
| 1-ый | – | 30 | – | 32 | – | 36 | – | 38 | – | 40 | – | 42 |
| 2-ой | 29 | – | 31 | – | 33 | – | 37 | – | 39 | – | 41 | – |
| 1-ый | – | – | – | 48 | – | 50 | – | – | 53 | – | – | – |
| 2-ой | 43 | 44 | 46 | – | 49 | – | 51 | 52 | – | 54 | 55 | 58 |
| 1-ый | – | 60 | – | – | 63 | – | 67 | – | 70 | 71 | – | – |
| 2-ой | 59 | – | 61 | 62 | – | 65 | – | 68 | – | – | 72 | 73 |
| 1-ый | – | 75 | – | 80 | – | – | – | 85 | – | – | 90 | – |
| 2-ой | 74 | – | 78 | – | 81 | 83 | 84 | – | 87 | 88 | – | 92 |
| 1-ый | 95 | – | – | – | – | 106 | – | – | – | 112 | – | – |
| 2-ой | – | 96 | 103 | 104 | 105 | – | 108 | 109 | 110 | – | 114 | 116 |
| 1-ый | – | 118 | – | – | 125 | – | – | – | – | – | 140 | – |
| 2-ой | 117 | – | 120 | 122 | – | 126 | 128 | 130 | 135 | 136 | – | 144 |
| 1-ый | – | 150 | – | – | 160 | – | 170 | – | – | 180 | – | – |
| 2-ой | 145 | – | 155 | 156 | – | 168 | – | 175 | 176 | – | 185 | 189 |
| 1-ый | 190 | – | – | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-ой | – | 192 | 198 | – |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.5  Расчет геометрических параметров зубчатой передачи

Для цилиндрической прямозубой зубчатой передачи определяются следующие параметры:

1) модуль зацепления – m, мм, определяется в п. 3.1.3 и является одинаковым для всех зубчатых колес (по ГОСТ 9563-60);

2) число зубьев i-го зубчатого колеса – zi, определяется в п. 3.1.4 для каждого зубчатого колеса  и шестерни (по ГОСТ 13733-81);

3) делительный диаметр зубчатого колеса i-го зубчатого колеса:

di= m·zi,

4) гарантированный радиальный зазор (одинаковый для всех зубчатых колес):

с=0,35·m    (для m≤1мм);

5) высота головки зуба (одинаковая для всех зубчатых колес по ГОСТ 16530-70):

hа=1·m;

6) высота ножки зуба (одинаковая для всех зубчатых колес по ГОСТ 16530-70):

hf= hа +с=1,35·m;

7) высота зуба (одинаковая для всех зубчатых колес по ГОСТ 16530-70):

h= hа + hf =2,35·m;

8) диаметр вершин зубьев i-го зубчатого колеса:

dа i= di+2∙hа=m·(zi+2);

9) диаметры впадин зубьев i-го зубчатого колеса:

df i= di-2∙hf=m·(zi-2,7);

10) межосевые расстояния для каждой ступени:

aω j=dШ+dЗК=m2zШ+zЗК,

где,   awj –  межосевое расстояние j-ой ступени; dШ, dЗК –  делительные диаметры  шестерни и зубчатого колеса; zШ, zЗК –  числа зубьев шестерни и зубчатого колеса;

11) ширина венцов зубьев:

– в первую очередь определяется ширина венцов зубчатых колес:

bЗК=(2…6)·m,

при этом, с учетом обеспечения жесткости зубчатых колес рекомендуется назначать bЗК не менее 1,5…2 мм, или не менее (1/20…1/30)·dа, где dа – диаметр вершин зубьев наибольшего зубчатого колеса;

– по  значению bЗК определяется ширина венцов шестерен:

bш=bЗК +(0,5…1)∙m.

Полученные значения округляются до десятых долей миллиметра в большую сторону и принимаются одинаковыми для всех шестерен и зубчатых колес редуктора.

Для удобства предоставления информации результаты расчета по п. 3.1.5 в пояснительной записке рекомендуется представить в виде таблицы.

По результатам расчетов п. 3.1 следует разработать принципиальную кинематическую схему изделия «мотор-редуктор» в соответствии с требованиями, изложенными в п. 5.2.

3.2 Расчет конструктивных параметров многоступенчатого редуктора

3.2.1 Расчет крутящих моментов на валах редуктора и проверочный расчет к.п.д. редуктора

Так как ведущий (первый) вал является валом электродвигателя, то:

– крутящий момент на ведущем валу:

MI =МHOM;

– частота вращения  ведущего вала:

nI =nHOM.

Для проведения последующего расчета примем следующие обозначения: k – номер вала редуктора, обозначим римскими цифрами, j – номер ступени редуктора. Для j-ой ступени редуктора k-й вал будет ведущим (вал с установленной шестерней) k+1 вал будет ведомым (вал с установленным зубчатым колесом), при этом k=j. С учетом этих обозначений, крутящий момент на k+1 валу – Mk+1 будет равен:

Mk+1=Mk·u*j·ηj= Mk·u*j ·ηЗПj·ηПОДШ,                        (13)

где,    Mk – крутящий момент на k-ом валу;  u*j – передаточное отношение j-ой ступени передачи по (12); ηj – к.п.д. j-ой ступени зубчатой передачи; η ЗПj –  к.п.д. зацепления одной пары цилиндрических прямозубых зубчатых колес j-ой ступени; η ПОДШ  –  к.п.д. одной пары подшипников (по п.3.1.2).

К.п.д. зацепления j-ой пары цилиндрических прямозубых зубчатых колес определяется выражением:

ηЗП j =1−π⋅f⋅c⋅1zШ+1zЗК,                         (14)

где,    с – коэффициент нагрузки; f – коэффициент трения, зависит от выбранного материала зубчатых колес (см. п. 3.4.1), значения - по табл. 5;

Коэффициент нагрузки, определяется как:

с=Ft+29,2Ft+1,74,

где,  Ft – окружное усилие, Н (при Ft >30 Н  с=1), определяемое как:

Ft=2МkdШ,

где,    dШ – делительный диаметр шестерни, м.

Частота вращения  k+1 вала будет определяться как:

n k+1 =n k /u*j.                                         (15)

Таблица 5 – Значения коэффициентов трения (при наличии смазки)

| Материалы зубчатых колес | f |
| --- | --- |
| Сталь без термообработки Сталь закаленная Бронза Алюминий и его сплавы Текстолит | 0,05…0,1 0,06 0,07…0,1 0,13…0,15 0,12 |

Расчеты по (13), (14) и (15) проводятся для всех валов редуктора.

3.2.2 Расчет диаметров валов

Приближенные значения диаметров валов из расчёта на прочность по пониженным допускаемым напряжениям при кручении определяются выражением:

dk РАСЧ=1,1...1,3⋅3Мk0,2⋅τK,

где,    dk РАСЧ – расчетное значение диаметра k–го вала, м; Мk – крутящий момент на k–ом валу, Н·м; [τk] – допускаемое касательное напряжение при кручении, МПа (для стальных валов [τk]=10…15 МПа); (1,1…1,3) – коэффициент, учитывающий ослабление вала отверстием под штифт или шпоночный паз.

При расчете диаметров валов следует учитывать, что первый вал является валом электродвигателя, и расчет его диаметра не ведется.

По полученным расчетным значениям диаметров валов следует конструктивные диаметры валов – dk, (мм) исходя из условия:

dk ≥dk РАСЧ.

Расчетное значение диаметра вала будет определять минимально допустимый диаметр вала. Конструктивно, наименьший диаметр имеют цапфы вала, служащие для установки вала в опоры (в данном курсовом проекте – подшипники качения). Тип подшипника качения (и серия) определяется заданием на курсовое проектирование. Расчетные значения диаметров валов значения округляются до ближайших нормализованных значений размеров внутренних колец подшипника – размер «d» на рисунках Б.1 или Б.2 и по таблице Б.1 или Б.2 приложения Б или по [5], [2], в зависимости от заданного типа подшипника.

Для удобства предоставления информации результаты расчета по п.3.2.1 и п.3.2.2 рекомендуется представить в виде таблицы, где следует указать значения Мk, nk, dk РАСЧ, dk, определенные для каждого вала.

3.2.3  Проверочный силовой расчет

Проверочный силовой расчет проводится с целью определения крутящего момента на ведомом поводке муфты (тип муфты определяется заданием на курсовое проектирование) и сравнения полученного значения с исходными данными для расчета.

Крутящий момент на ведомом поводке муфты определяется следующим образом:

М*ВМ=МIV·ηМ,

где,   МIV – крутящий момент на ведущем поводке муфты, Н·м (момент на IV-ом валу); ηМ – к.п.д. муфты.

Для проведения расчета необходимо определить размеры муфты. Выбор муфты производится по значению диаметра dIV таблиц В.1 и В.2 приложения В (диаметр ведомого вала по п.3.2.2). После определения размеров муфты следует вычислить ее к.п.д.

К.п.д. поводковой муфты (см. рис В.3 приложения В) определяется выражением:

ηПМ=1−2⋅c⋅f⋅eπ⋅b,

где,    с – коэффициент нагрузки; f – коэффициент трения, принимается равным 0,18; е – эксцентриситет (несоосность) соединяемых валов, м (по приложению В); b – расстояние от оси пальца до оси вращения, м (по таблице В.2 приложения В).

Коэффициент нагрузки определяется как:

с=Ft+3,05Ft+0,18,

где,    Ft – окружное усилие, Н, определяемое как:

Ft=МIVb.

К.п.д. крестовой муфты (см. рис В.1 приложения В) определяется выражением:

ηКМ=1−8⋅c⋅f⋅eπ⋅D,

где,    с – коэффициент нагрузки; f – коэффициент трения, принимается равным 0,18; е – эксцентриситет (несоосность) соединяемых валов, м (по приложению В); D – наружный диаметр муфты, м (по таблице В.1 приложения В).

Коэффициент нагрузки определяется как:

с=Ft+3,05Ft+0,18,

где,    Ft – окружное усилие, Н, определяемое как:

Ft=2МIVD.

Вычисленное значение М*ВМ следует сравнить со значением МВМ в задании на курсовое проектирование. При правильно проведенном расчете должно выполняться условие:

М*ВМ ≥МВМ.

Далее следует  рассчитать запас редуктора по значению крутящего момента:

SМ=МВМ−МВММВМ⋅100%.

При правильно выполненном расчете значение SМ должно получиться больше нуля. В противном случае расчет требуется выполнить заново.

4  рекомендации по конструированию редуктора

Разработку конструкции редуктора рекомендуется проводить в следующей последовательности:

– выбор типа конструкции редуктора;

– выполнение компоновочного эскиза конструкции изделия;

– выполнение сборочного чертежа изделия;

– выполнение рабочих чертежей деталей.

Исходными данными для разработки конструкции редуктора являются: требования задания на курсовое проектирование; результаты расчетов по п.3; разработанная принципиальная кинематическая схема редуктора; эскизы стандартных, нормализованных, унифицированных и заимствованных изделий, выбранных по результатам расчетов.

4.1  Рекомендации по выбору типа конструкции редуктора

Ознакомление с основными типами конструкций приборных редукторов, а также со способами крепления и соединения отдельных элементов редуктора дает возможность разработать наиболее оптимальную конструкцию редуктора [2], [4], [8].

В приборостроении находят применение разнообразные конструкции редукторов. Можно выделить несколько основных типов конструктивных исполнений, которые берутся за основу компоновки конструкции проектируемого редуктора. Выбор типа конструкции определяется исходными данными на проектирование. Иногда тип конструкции задается заданием на проектирование. На практике часто применяются не только эти типы конструкций, но и их комбинации, что обуславливается кинематической схемой редуктора и иными требованиями.

К основным типам конструкций относятся:

1) однокорпусная конструкция;

2) двухплатная конструкция;

3) конструкция в отдельном закрытом корпусе;

4) конструкция на общей плате.

Пример однокорпусной конструкции представлен на рисунке 2.

Все элементы редуктора крепятся на одном основании – кронштейне 1. На кронштейн устанавливаются выполненные в виде отдельных сборочных единиц втулки (фланцы) с установленными в них подшипниками качения валами и зубчатыми колесами 3, 4, 5 и 6, и кронштейн с электродвигателем 2. каждая сборочная единица закрепляется на основании при помощи винтов 8 и фиксируется штифтами 7. Крутящий момент от ведомого вала на исполнительное устройство передается с помощью зубчатого колеса  9. Во втулку устанавливаются подшипники качения 11, и в подшипники устанавливается вал 12, причем подшипники располагаются в средней части вала, а зубчатые колеса крепятся на консолях вала. Осевое положение подшипников фиксируется ступицами зубчатых колес 13 и 14  и распорным кольцом 16. зубчатые колеса закрепляются на валу штифтами 15, а положение распорного  кольца фиксируется установочным винтом  17. Четыре отверстия диаметром D используются для крепления редуктора в приборе.

Следует выделить следующие особенности данного типа конструкции:

– сборка редуктора производится по узлам: каждая втулка собирается со своим валом, подшипниками зубчатыми колесами и деталями их крепления;

– втулки устанавливаются на основании, и после регулировки зацепления закрепляются винтами с последующей их контровкой;

– при необходимости редуктор может закрываться кожухом.

Однокорпусная конструкция является наиболее технологичной и экономичной и позволяет унифицировать и нормализовать большинство деталей. Конструкция позволяет удобно регулировать межосевые расстояния без перекосов валов с закрепленными на них зубчатыми колесами. Недостатком данного типа конструкции является необходимость использования только цилиндрических зубчатых колес. Данный тип конструкции рекомендуется использовать в крупносерийном производстве.

L2   L4

D

4 отв.

L3

L1

2

6

7

8

9

10

1

3

4

5

А

А

Б-Б

А-А

Б

Б

Рисунок 2 – Однокорпусная  конструкция  редуктора.

17

16

13

11

15

14

12

Пример двухплатной конструкции представлен на рисунке  3.

Двухплатная конструкция – конструкция редуктора, собранного на двух параллельных платах 1 и 2. Подшипники качения 10 устанавливаются непосредственно в платах. В подшипниках устанавливаются валы 5, 6, 7, 8 на которых закрепляются зубчатые колеса (например – 11) при помощи штифтов 15.

Обычно зубчатые колеса устанавливаются между платами. В платах положение подшипников фиксируется при помощи крышек 12, которые крепятся на плате винтами 13. Осевой зазор, возникающий при установке валов, компенсируется прокладками 14.

Электродвигатель установленный в стакане 3 крепится на плате 1. На валу электродвигателя  установлена шестерня 4. Ведомый вал 8 имеет шпоночный паз для присоединения исполнительного механизма. Так как значение крутящего момента увеличивается от ведущего вала к ведомому, то валы 7 и 8 имеют больший диаметр. Зубчатый венец шестерни на валу 7 выполнен непосредственно на валу (вал-шестерня).

Если регулировка межосевого расстояния в зацеплениях не требуется, то подшипники устанавливаются непосредственно в платах. Точность расположения зубчатых колес обеспечивается совместной обработкой отверстий под подшипники обеих плат (при единичном производстве) или при помощи специальных приспособлений (при серийном производстве). Если требуется регулировка межосевого расстояния, то подшипники устанавливаются в специальные обоймы. Регулировка межосевого расстояния в двухплатной конструкции является затруднительной, поэтому подобные конструкции используют только в единичном производстве.

Особенности двухплатной конструкции:

– платы изготавливаются из листового материала и соединяются при помощи стоек;

– подшипники непосредственно устанавливаются в платы;

– положение зубчатых колес фиксируется винтами, и после проверки зацепления они крепятся штифтами, стопорные винты после этого вывинчиваются;

– осевой натяг обеспечивается допуском на изготовления вала, а возникающий осевой зазор заполняется прокладками;

– электродвигатель или стакан для крепления электродвигателя устанавливается на плате.

Двухплатная конструкция является открытой и используется при установке редуктора внутри прибора. Такая  конструкция используется при проектировании механизмов, состоящих из цилиндрических зубчатых колес  с параллельным расположением осей.

Пример конструкции в отдельном закрытом корпусе представлен на рисунке 4.

14

13

D

4 отв.

L1

L2

2

6

7

8

9

11

3

4

5

А

А-А

L3

Рисунок 3 – Двухплатная  конструкция  редуктора.

1

12

10

15

А

15

11

10

6

7

8

9

13

1

2

3

4

5

D3

4 отв.

L

Б

D2

D1

В (уменьш.)

Б (уменьш.)

А

Рисунок 4 – Конструкция  редуктора  в  корпусе.

А

А-А (уменьш.)

В

12

14

Элементы редуктора устанавливаются в корпус, выполненный в виде жесткой коробки, одна или две стенки которой являются крышками. В стенках корпуса устанавливаются подшипники (если не требуется регулировка межосевых расстояний) или обоймы с подшипниками (если такая регулировка требуется). В подшипниках крепятся валы с зубчатыми колесами. Наиболее технологичны корпуса, выполненные в виде тел вращения.

На рисунке 4 представлена конструкция редуктора в корпусе. Редуктор имеет орбитальную компоновку (см. п. 4.2.2) и соосные ведущий и ведомый валы. Электродвигатель закрепленный в стакане с установленной на валу шестерней 14 в виде отдельной сборочной единицы 2  крепится на корпусе 21 винтами 15.  Подшипники качения 12 устанавливаются в корпус 1 и крышку 3. Крышка крепится к корпусу винтами 13. в подшипники устанавливаются валы-шестерни 4, 5, 6, 7 с закрепленными на них (завальцовкой) зубчатыми колесами. На ведомый вал 10 при помощи штифтов 11 устанавливается зубчатое колесо 8 и поводок крестовидной муфты 9. Для крепления редуктора в приборе предусмотрены отверстия диаметром d3.

Конструкция в отдельном закрытом корпусе относится к конструкциям закрытого типа.

Сборка редуктора такого типа является трудоемкой, а регулировка межосевых расстояний затруднена. В единичном производстве используются сборные корпуса или полученные при помощи механической обработки, а в серийном производстве – литые.

Пример конструкции на общей плате представлен на рисунке 5.

На плате 1 крепятся кронштейны с зубчатыми колесами 2, 3, 4 и кронштейн с электродвигателем 5. Плата редуктора изготавливается из листового материала. В кронштейн устанавливаются подшипники качения 9. в подшипники устанавливается валы  (например – 8), на котором штифтами 11 крепятся зубчатые колеса (например – 10). Кронштейны крепятся на плате винтами 6 и штифтами 7. На ведомом валу установлен поводок муфты 12 для передачи крутящего момента от ведомого вала к исполнительному устройству. На плате размещаются кронштейны для установки подшипников, в которых устанавливаются валы с зубчатыми колесами. Для крепления редуктора предусмотрены отверстия диаметром D.

Особенности конструкции редуктора на общей плате:

– кронштейны крепятся к плате винтами, и после регулировки зацепления фиксируются винтами;

– свободный доступ к местам регулировки и крепления деталей;

– возможность использования конических, червячных и винтовых передач;

– крепление зубчатых колес – консольное.

L4

L2

L3

L1

D

4 отв.

A-A

А

А

2

3

4

5

1

6

7

8

9

10

Рисунок 5 – Конструкция редуктора  на  одной  общей  плате.

11

12

Достоинствами конструкции этого типа является удобство сборки и регулировки и возможность использования различных типов зубчатых передач. Недостатками этого типа является малое заполнение объема, и сравнительно большая масса, т.к. каждый вал крепиться в отдельном кронштейне.

Данный тип конструкции используется в основном для создания макетов и в единичном производстве.

4.2  Рекомендации по компоновке редуктора

Под компоновкой конструкции редуктора понимается размещение всех его деталей и элементов в минимальном объеме в соответствии с исходными данными на проектирование. Наиболее распространенным является графический метод компоновки, заключающийся в упрощенном изображении деталей на миллиметровой бумаге [2], [4].

К компоновке редуктора предъявляются следующие требования:

– получение оптимальной конструкции редуктора в соответствии с исходными данными на проектирование, обеспечение минимальных габаритов и веса редуктора;

– удобство сборки и регулировки редуктора;

– удобство обслуживания при эксплуатации и легкий доступ к заменяемым элементам;

– обеспечение требований технологичности и экономичности к конструкции редуктора (простота изготовления, соответствующая предполагаемому объему производства).

4.2.1  Определение исходных данных для компоновки редуктора

Для выполнения компоновки конструкции редуктора в распоряжении конструктора кроме данных, входящих в задание на проектирование должны быть следующие исходные данные:

– принципиальная кинематическая схема, составленная по заданному  расположению ведущего и ведомого валов и результатам расчета передаточных отношений ступеней (см. рис. 6, где: а) кинематическая схема редуктора при условии минимизации приведенного момента инерции звеньев; б) кинематическая схема редуктора при условии минимизации габаритов);

– результаты расчетов и выбора отдельных элементов редуктора, в числе которых: делительные диаметры зубчатых колес; диаметры вершин и впадин зубчатых колес; диаметры валов; диаметры ступиц зубчаты колес; размеры венцов зубчатых колес и др.;

– эскизы входящих в редуктор стандартных, унифицированных, нормализованных и заимствованных изделий (таких как: электродвигатель; подшипники качения; муфты; электромеханические датчики и др.).

Если в задание на проектирование указывают присоединительные или габаритные размеры, то компоновку редуктора ведут с учетом этих данных.

Перед началом компоновки следует выбрать тип конструкции редуктора (если он не определен), конструктивное исполнение отдельных узлов редуктора, способы крепления деталей редуктора, варианты конструктивного исполнения отдельных деталей редуктора.

4.2.2  Порядок выполнения компоновочного эскиза редуктора

Компоновка конструкции приборного редуктора заключается в последовательном нанесении изображений отдельных деталей и элементов редуктора выбранном масштабе в соответствии с исходными данными с их последующей корректировкой, если они затрудняют установку других деталей. Компоновка редуктора обычно  производится на миллиметровой бумаге. Компоновка выполняется в двух или трех проекциях, т.к. по одной проекции нельзя судить о пространственном расположении деталей редуктора.

Редуктор не должен выходить за пределы некоторого минимального объема, форма которого должна быть близкой к кубической. Все детали и элементы редуктора должны располагаться как можно более компактно, но на необходимом расстоянии друг от друга.

Рекомендуется следующий порядок выполнения компоновки:

Компоновку следует начинать с нанесением на фронтальной проекции делительных окружностей и окружностей вершин зубьев зубчатых колес и валов (раскатка колес).

При однокорпусной и двухплатной конструкции главной проекцией будет являться фронтальная проекция.

Порядок проведения раскатки колес представлен на рисунке 6, в) (в соответствии с кинематической схемой представленной на рис. 6, а)).

Оси вращения зубчатых колес и валов на этой проекции проецируются в точки ОI…OV. От точки ОI, определяющей положение ведущего вала, откладывается межосевое расстояние аW12 и определяется положение следующего вала - ОII и таким образом определяется положение следующих  валов. Затем наносятся делительные диаметры зубчатых колес d1…d8, и диаметры вершин зубьев da1…da8.

После нанесения делительных окружностей и окружностей вершин зубьев зубчатых колес в соответствующих местах наносятся контуры: валов dB, ступиц зубчатых колес dCT, подшипников и элементов их крепления, фланца электродвигателя или стакана для его крепления. При этом проверяется правильность выбранных размеров деталей и в случае необходимости проводится их корректировка.

После выполнения раскатки колес на компоновочном эскизе наносят контуры: электромеханических элементов; стандартных, унифицированных, нормализованных и заимствованных изделий; корпусных и установочных деталей.

Далее  определяются габаритные размеры редуктора  L и H, и межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом AW. Определяя взаимное положение зубчатых колес, следует учитывать влияние следующих конструктивных элементов – диаметров валов, диаметров ступиц, размер фланца электродвигателя (или фланца стакана для крепления электродвигателя), и др.

L

a45

a34

a23

a12

H

AW

da8

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

dст

О I

ОII

ОIII

ОIV

ОV

dв

6

z6

I

1

z1

2

z2

3

z3

4

z4

5

z5

7

z7

8

z8

II

III

IV

V

6

z6

I

1

z1

2

z2

3

z3

4

z4

5

z5

7

z7

8

z8

II

III

IV

V

а)

б)

в)

Рисунок 6 – Порядок компоновки редуктора.

Одновременно с главной проекцией выполняется построение второй проекции (вид с боку) на которой наносятся изображения элементов редуктора. На этой проекции производится размещение деталей по глубине. В первую очередь наносится контур электродвигателя, затем определяется расположение венцов и ступиц зубчатых колес. Между венцами и ступицами разных зубчатых колес выбираются необходимые расстояния (около 2…3 мм), определяются длины валов, вычерчиваются контуры узлов крепления подшипников, узла крепления электродвигателя.  Наносятся контуры корпусных деталей, и выбирается способ их соединения.

Корректировка размеров редуктора, с учетом построения вспомогательной проекции, осуществляется путем соответствующего размещения стандартных изделий, изменения взаимного расположения деталей редуктора и некоторого изменения размеров и формы деталей редуктора (дополнительная обработка стандартных изделий при этом исключается).

После размещения всех деталей на компоновочном эскизе наносятся контуры корпуса или плат (в зависимости от типа выбранной конструкции). Конструкция прорабатывается более детально. Проставляются необходимые размеры, выносятся номера позиций составляющих частей редуктора. Определяются элементы для крепления редуктора внутри прибора.

Примеры возможных вариантов раскатки колес приведены на рисунке 7.

На рисунке 7, а) представлен вариант компоновки редуктора при условии обеспечения минимальных габаритов, соответствии с кинематической схемой 6, а). При оптимальной компоновке размеры  L и H должны быть примерно равны.

На рисунке 7, б) представлен вариант компоновки (по схеме на рис. 6, а)) редуктора в случае, если в задании на проектирование задано межосевое расстояние между ведущим и ведомым валом AW. Тогда компоновка ведется с учетом обеспечения этого параметра.

На рисунке 7, в) представлен вариант орбитальной компоновки редуктора в соответствии с кинематической схемой представленной на рис. 6, б)  (межосевые расстояния ступеней равны).   При  этом  ведущий и

ведомый валы сосны, а оси вращения промежуточных валов располагаются на окружности радиусом Rорб.

4.3. Рекомендации по конструированию отдельных узлов редуктора

В данном разделе рассмотрены различные варианты конструктивного исполнения отдельных узлов редуктора для разработки наиболее оптимальной конструкции проектируемого изделия.

4.3.1  установка валов в редукторе

В приборных редукторах используются различные способы крепления валов в опорах качения. Выбор способа крепления зависит от типа конструкции редуктора, расстояния между опорами, сил, действующих в опоре, типа подшипника, условий  сборки и эксплуатации редуктора и др.

б)

О III

О II

AW

H

О IV

О I

L

О V

AW

H

О IV

О III

О II

О I

L

О V

L

H

О I (OV)

R ОРБ

О II

О III

О IV

а)

в)

Рисунок 7– Примеры раскатки зубчатых колес.

Основными требованиями ко всем способам установки являются точность и  плавность вращения валов. Эти характеристики зависят от наличия зазоров в подшипниковом узле. Поэтому при установке вала в опоры необходимо обеспечить предварительный осевой натяг подшипников, благодаря которому будут выбраны зазоры и обеспечены условия для нормальной работы редуктора. Величина осевого натяга на сборочном чертеже обычно не указывается, а устанавливается при сборке на основе проверки работы редуктора.

На рисунке 8 представлены наиболее распространенные способы установки валов в опорах качения.

На рисунке 8, а) представлен достаточно распространенный способ установки валов в редукторе. Вал 4 с установленным зубчатым колесом 3 при помощи штифта 6 установлен в подшипники 5. наружные кольца подшипников установлены в отверстия (гнезда) корпусных деталей 1 и 2. Наружное кольцо зафиксировано заплечиком детали 1, а внутреннее кольцо – заплечиками вала. Такой способ установки вала требует расточки отверстий в деталях 1 и 2 с одной установки для обеспечения их соосности  0,01…0,02 мм.

На рисунке 8, б) представлен подобный способ установки валов в подшипники с упорным бортом. На валу 3 установлены зубчатые колеса 4 ми 5 с помощью штифтов 7. вал установлен во внутренние кольца подшипников 4 с упором в заплечики валов. Наружные кольца подшипников установлены в корпусные детали 1 и 2 и фиксируются упорными бортами наружных колец подшипников. Данная конструкция является более технологичной и позволяет получить меньшие габариты и массу конструкции.

На рисунке 8, в) представлен  способ установки валов в подшипники с помощью крышек. На валу 5 установлены зубчатые колеса 3 и 4 с помощью штифтов 9. вал установлен во внутренние кольца подшипников 6 с упором в заплечики вала. Наружные кольца подшипников 6 установлены в сквозные отверстия  корпусных деталей 1 и 2 и зафиксированы торцевыми поверхностями крышек 7, которые крепятся к деталям 1 и 2 при помощи винтов 8. для обеспечения осевого натяга, и исключения перекоса подшипников применяются прокладки 10.

На рисунке 8, г) представлен  способ установки валов на подшипниках, закрепленных в обоймах. Вал 5 с установленными  зубчатыми колесами  3 и 4 (штифтами 9) установлен в подшипники 6.  вал установлен во внутренние кольца подшипников 6 с упором в заплечики вала. Наружные кольца подшипников 6 установлены в обоймы 7, которые  крепятся к корпусным деталям 1 и 2 винтами 8.  Обеспечение осевого натяга достигается при помощи распорных колец 11 и 12 при установке

12

9

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

в)

д)

г)

а)

е)

1

10

88

1

2

3

4

5

6

7

б)

10

Рисунок 8 – способы установки валов в опорах качения.

зубчатых колес 3 и 4. прокладки 10 используются при регулировке межосевого расстояния в зацеплении.

Толщина прокладок 10 в конструкциях в) и г) рисунка 8 определяется путем расчета размерных цепей, причем прокладка выбирается замыкающим звеном. Обычно толщина указанных прокладок лежит в пределах 0,2…0,5 мм.

На рисунках  8, д) и е) представлены способы консольного крепления зубчатых колес.

В конструкции на рисунке 8, д) подшипники 5 устанавливаются в гнезда корпуса 1 , имеющие заплечик. Во внутренние кольца установлен вал 4. внутренние кольца зафиксированы при помощи распорного кольца  6 и зубчатых колес 2 и 3, закрепленных на валу штифтами 7. Осевой натяг обеспечивается поджимом ступиц зубчатых колес при их установке.

На рисунке 8, е)  представлен более технологичный способ установки вала в опоры качения. Наружные кольца подшипника 5 устанавливаются в сквозное отверстие корпуса 1 и прижимаются к торцовым поверхностям распорной втулки 6, положение которой в корпусе фиксируется стопорным винтом 7. Осевой натяг обеспечивается тем же способом - поджимом ступиц зубчатых колес.

Для установки валов в опоры качения могут применяться и другие способы, ознакомиться с которыми можно в  [2], [4], или [7].

4.3.2  Узлы крепления подшипников

Важными узлами, определяющим характеристики редуктора в целом являются узлы крепления подшипников.  К приборным подшипниковым узлам предъявляются требования по обеспечению: заданной частоты вращения; осевой фиксации вала; прочности; жесткости; надежности; долговечности; нормальной работы подшипника при температурных перепадах; удобства монтажа и демонтажа подшипников, смазки и удержания смазочных материалов, защиты подшипников от попадания посторонних частиц.

В качестве опор вращения в приборных редукторах, состоящих из цилиндрических прямозубых зубчатых колес, применяются шариковые радиальные подшипники качения  (при отсутствии осевой силы в опорах).

Номенклатура применяемых подшипников определена заданием на курсовое проектирование, и в конструкции редуктора могут использоваться (см. приложение Б):

– однорядные шарикоподшипники типа 0000 (ГОСТ 8338-75), сверхлегкой серии диаметров 8, серии ширин 1 и сверхлегкой серии диаметров 9, серии ширин 1;

– однорядные шарикоподшипники с упорным бортом (ГОСТ 10058-75) сверхлегкой серии диаметров 9 и легкой серии диаметров 2.

Можно выделить следующие этапы проектирования подшипникового узла:

– определение величин и направлений сил действующих на опоры на основании кинематической схемы и силового анализа механизма;

–  эскизная компоновка подшипникового узла исходя из основных требований, предъявляемых к механизму;

– выбор необходимого типа подшипника в зависимости от направления действующих нагрузок, конструкции узла, числа оборотов подшипника, условий эксплуатации, монтажа и др.;

г)

5

1

2

3

6

d

d

D

d

D

1

2

D (поз.1,поз.3)

1

2

3

1

2

3

4

3

4

6

5

d

D

D (поз.1,поз.4)

а)

б)

в)

Рисунок 9 – Способы крепления подшипников.

– определение размера подшипника в соответствии с действующими нагрузками;

– установление требуемого класса точности подшипника в зависимости от точностных требований, предъявляемых к подшипниковому узлу;

– определение посадок подшипника на вал и на корпус;

– выбор схемы осевой фиксации вала, способа крепления его колец на посадочных местах в зависимости от способа установки подшипника в узел, его класса точности величины и характера действующих на подшипник нагрузок;

– выбор типа смазки и системы уплотнительных устройств в зависимости от скорости вращения, состояния и температуры окружающей среды, а также условий работы механизма.

На рисунке 9 представлены наиболее распространенные  варианты крепления радиальных подшипников качения.

В большинстве случаев крепление внутреннего кольца подшипника производится путем установки на вал с односторонним упором в заплечник (буртик), или с боковым прижимом деталями (зубчатыми колесами, установочными кольцами  и т.д.). Крепление  наружных колец подшипников производится путем их установки в гнезда корпусов, плат, кронштейнов или в специальные обоймы.

Таблица 6 –  Рекомендуемые поля допусков отверстий в корпусах для установки в них радиальных и радиально-упорных подшипников

| Условия, определяющие выбор поля допуска |  | Рекомендуемые поля допусков в зависимости от класса точности подшипника |  |  | Примеры применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагружения | Режим работы | 0 и 6 | 5 и 4 | 2 |  |
| Циркуляционное нагружение наружного кольца (вращающийся корпус) | Нормальный или тяжелый | J7 N7 | N6 | – | Подшипниковые узлы общего назначения |
| Колебательное нагружение (вращающийся корпус) | Нормальный или тяжелый | K6 Js6 (J6) M6 | M6 Js6 (J6) M5 | M5 | Электродвига-тель и точные узлы |
| Местное нагружение наружного кольца (вращающийся вал) | Нормальный или тяжелый | Js7 (J7) | Js6 (J6) | – | Электродвига- Тель и точные узлы |
|  | Нормальный или легкий | H7 G7 | – | – | Валики лентопротяжных механизмов |

На рисунке 9, а) представлен способ крепления подшипника непосредственно в корпусную деталь. Внутреннее кольцо подшипника 3  фиксируется опорным заплечником вала 2 , а натужнее кольцо – упорным буртиком отверстия корпуса 1.  Данная конструкция не требует дополнительных деталей, однако такое исполнение гнезда корпуса не технологично вследствие наличия упорного буртика. Кроме того, такая конструкция не позволяет осуществлять перемещение подшипника вдоль оси его вращения, при необходимости обеспечения осевого натяга.

На рисунке 9, б) представлен способ крепления подшипника с упорным бортом. Внутреннее кольцо подшипника 3  фиксируется опорным заплечником вала 2 , а натужнее кольцо – устанавливается в отверстие корпуса 1 и фиксируется  упорным бортом подшипника.  Такая конструкция более  технологична т.к. все базовые поверхности корпуса являются открытыми, а отверстие в корпусе обрабатывается на проход, что обеспечивает его более высокую точность.

Таблица 7 –  Рекомендуемые поля допусков валов для установки на них радиальных и радиально-упорных подшипников

| Условия, определяющие выбор поля допуска |  | Рекомендуемые поля допусков в зависимости от класса точности подшипника |  |  | Примеры применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид нагружения | Режим работы | 0 и 6 | 5 и 4 | 2 |  |
| Местное нагружение внутреннего кольца (вращающийся корпус) | Нормальный или легкий; требуется перемещение внутреннего кольца на валу | g6 (h6) | (g5) h5 g4 | – | Ролики лентопротяжных механизмов, барабаны самописцев. |
| Циркуляционное нагружение (вращающийся вал) | Нормальный или легкий | k6 js6 h6 | k5 js5 | js4 js3 h3 k4 h4 | Гиромоторы и малогабаритные электроприборы, редукторы. |

На рисунке 9, в) представлен способ крепления подшипника с помощью крышки. Внутреннее кольцо подшипника 3  устанавливается на вал 2 , а натужнее кольцо подшипника в отверстие корпуса 1.  положение наружнего кольца подшипника фиксируется при помощи крышки 4, которая крепится к корпусу при помощи винтов 5. Осевое положение подшипника можно регулировать подбором толщины прокладки 6.  Данная конструкция широко используется в различных вариантах исполнения. Недостатком такой конструкции является наличие дополнительных деталей. К достоинствам такой конструкции следует отнести ее технологичность (сквозное отверстие в корпусе обрабатывается на проход) и возможность перемещения подшипника вдоль оси вращения.

На рисунке 9, г) представлен способ крепления подшипника в обойму. Внутреннее кольцо подшипника 3  устанавливается на вал 2 , а натужнее кольцо в обойму 4  которая крепится к корпусу 1 при помощи винтов 5. Осевое положение подшипника можно регулировать подбором толщины прокладки 6. Такая конструкция широко используется в том случае, если в процессе сборки требуется регулировка межосевого расстояния  в зацеплении.

Качество работы подшипникового узла зависит от точности, шероховатости, погрешностей формы и расположения базовых поверхностей корпуса, вала и сопрягаемых с ними деталей.

Поэтому при разработке узла крепления подшипника необходимо правильно назначить посадки крепления вала во внутреннем кольце подшипника, и отверстия корпуса при установке наружного кольца подшипника.

Обозначаются посадки подшипников качения следующим образом:

класс точности подшипника

поле допуска диаметра вала

диаметр внутреннего кольца подшипника и вала

поле допуска диаметра корпуса

класс точности подшипника

диаметр внешнего кольца подшипника и отверстия корпуса

Поля допусков отверстий в корпусах для установки подшипников (диаметр D на рисунке 9) выбираются в зависимости от класса точности подшипника и условий работы подшипникового узла по таблице 6 или [1].

Поля допусков валов в для установки на них радиальных и радиально-упорных подшипников выбираются по таблице 7 или [1].

Назначение полей допусков, допусков формы и расположения поверхностей, а также шероховатостей поверхностей валов и отверстий корпусов будет рассматриваться далее в п.п. 4.4.2 и 4.4.3.

4.3.3  установка зубчатых колес на валах

В большинстве случаев зубчатые колеса и муфты в точном приборостроении крепятся на валах при помощи гладких конических штифтов (ГОСТ 3129-70). Такой способ обеспечивает жесткое безлюфтовое крепление деталей и исключает смещение закрепляемых деталей вдоль валов и по углу поворота.

Пример штифтового крепления зубчатых колес представлен на рисунке 10, где 1 – зубчатое колесо, 2 – вал, 3 – штифт.

Часть зубчатого колеса, при помощи которой зубчатое колесо крепится на валу, называется ступицей. Подробно варианты конструкции и определение размеров зубчатых колес рассмотрены далее в п.4.4.1.

На ступице зубчатого колеса 1 под углом 90º друг  к другу делают два отверстия: одно под штифт - dшт, другое под стопорный винт – Md. В процессе сборки редуктора стопорным винтом фиксируют положение зубчатого колеса на валу 2, и после качества зацепления зубчатое колесо закрепляют при помощи штифта 3.

Md

D H7/k6

dшт

lшт*

Ra 0,63

А

А

2

3

1

1:50

А-А (увелич.)

Рисунок 10 – Крепление зубчатого колеса на валу.

Штифтовка производится следующим способом: используя отверстие под штифт в качестве направляющей, совместно сверят ступицу и вал, после чего полученное отверстие развертывают при помощи развертки с конусностью 1:50 соответствующей конусности штифта, с шероховатостю по 7-8 классам. Затем забивают в отверстие штифт, причем его длину lшт выбирают из стандартного ряда, но на 2…3 мм больше диаметра ступицы. Стопорный винт после этого выкручивают.

По диаметру D назначают переходную или точную с зазором посадки в системе отверстия из ряда предпочтительных посадок по 6 – 8 квалитетам:

например – H6/k5,   H7/k6,  H8/k7,  H7/h6,  Н8/h7.

Конический штифт обеспечивает надежное соединение деталей вследствие возникающего натяга при забивании штифта. В некоторых случаях, при неблагоприятных условиях работы, конические штифты предохраняют от выпадения при помощи  проволочного кольца или кернения.

4.3.4  способы крепления электродвигателей

Источником движения в изделии «Мотор-редуктор» является электродвигатель. Заданием на курсовое проектирование определена номенклатура используемых электродвигателей:

– электродвигатели серии ДПР ОСТ 16.0515.007–74 исполнения Н1 и исполнения Ф1;

– электродвигатели серии ДПМ ОСТ 15.238.005–73 исполнения Н1;

– электродвигатели серии ДИД ОСТ ХХ–ХХ вариант исполнения 3.

Так как электродвигатели являются стандартными изделиями, то они имеют нормализованные конструктивные элементы и определенные поля допусков размеров этих элементов для установки электродвигателя в изделие и установки входного звена на валу  электродвигателя (см. приложение А). Примеры крепления электродвигателей приведены на рисунке 11.

Электродвигатели серии ДПР исполнения Н1 и электродвигатели серии ДПМ крепятся по наружному диаметру при помощи вспомогательной детали – стакана (рис.11, а), в), г)). Электродвигатели серии ДПР исполнения Ф1 и электродвигатели серии ДИД имеют фланец для крепления к корпусу редуктора – фланцевое крепление (рис 11, б)).

На рисунке 11, а) представлен вариант крепления электродвигателя в стакане. Электродвигатель 1 (ДПР исполнение Н1) устанавливается по диаметру D1 или D2 в стакан 2. Стакан по диаметру D3 устанавливается в корпус 3 и крепится при помощи винтов 4.  Стакан имеет хомут для зажима электродвигателя с помощью винта 6. Толщина стенок стакана – 1,2…2 мм, ширина пазов хомута – 1…1,5 мм.

На рисунке 11, б) представлен вариант фланцевого крепления электродвигателя. Электродвигатель 1 (ДПР исполнение Ф1) непосредственно крепится к корпусу 2 при помощи винтов 3. центрирование вала электродвигателя осуществляется по диаметру D2.

На рисунке 11, в) представлен один из вариантов крепления электродвигателя в стакане. Электродвигатель 1 (ДПМ) устанавливается по диаметру D1 в стакан 2. Стакан по диаметру D3 устанавливается в корпус 4 и крепится при помощи винтов 5. В отличие от варианта представленного на рисунке 11, а) электродвигатель в стакане фиксируется стопорным винтом 3.

На рисунке 11, г) представлен вариант крепления  электродвигателя в кронштейне, использующийся в конструкции на общей плате. Электродвигатель 1 (ДПР) устанавливается в кронштейн 2 по диаметру D1. Кронштейн  имеет 4 отверстия диаметром d2 для его крепления на плате.  Электродвигатель в кронштейне фиксируется хомутом 3 с помощью винта 4 и гайки 5.  Для осуществления обжима в кронштейне прорезаны четыре паза под углом 90º. Валы электродвигателей ДПР и ДПМ имеют одинаковую конструкцию – гладкую цилиндрическую поверхность для установки шестерен (поле допуска диаметров валов электродвигателей типа ДПР – f7, ДПМ – js6), шпоночный паз для сегментной шпонки (см. рис. 11, а)) и резьбовую поверхность для накручивания гайки. Такая конструкция вала подразумевает и определенный способ установки зубчатого колеса на вал (см. рис. 11, б)).

d2

4 отв.

г)

d1 g6

D3 H9/h9

в)

D2 H9/h8

б)

d1 H7/f7

1

2

3

4

5

6

7

6

D2 H9/h8

D3 H8/h8

D1 H8/h8

а)

I

A

A

1

2

3

4

5

d1 f7

I (увелич.)

А-А (увелич.)

1

2

3

4

5

D1 H8/js7

Рисунок 11 – Способы крепления электродвигателей.

D1 H8/h8

1

2

3

4

5

В этом случае зубчатое колесо 4 устанавливается на вал, угловое смещение колеса исключается шпонкой 5 а смещение вдоль оси вращения – гайкой 6. Гайка контрится пружинной шайбой 7 (или грунтовкой или контргайкой и др.).

Вал электродвигателей ДИД имеет гладкую цилиндрическую поверхность с полем допуска h6, зубчатые колеса крепятся на них при помощи штифта.

При выборе посадок следует учитывать, что размеры электродвигателей нормализованы, поэтому при назначении посадок следует подбирать к полям допусков размеров электродвигателей поля допусков из рядов предпочтительных посадок (примеры см. на рис. 11). Рекомендуется назначать переходные посадки по 8–9 квалитетам, для обеспечения точного центрирования деталей. Для установки стакана в корпус рекомендуется назначать аналогичные посадки.

4.3.5  способы соединения деталей при помощи стоек

В редукторах с двухплатной  конструкции платы соединяются при помощи нескольких (обычно четырех) стоек (см. рисунок 12).

2

3

4

1

2

3

4

5

1

б)

в)

A

а)

d2

М3…М5

d1

2

3

5

6

1

4

Рисунок 12 – Крепление плат при помощи стоек.

Наиболее распространенный способ соединения представлен на рисунке 12, а).  В отверстия  плат 1 и 2 по диаметру d1 устанавливаются стойки 3, которые крепятся при помощи винтов 4 и шайбы 5. Поля допусков посадочных диаметров стоек (выступов) – d1 – выбираются по h6…h8 (иногда по k6, k7), несоосность посадочных мест стоек не должна 0,01 мм. Размер А между платами обеспечивается размером между заплечиками стойки, который выполняется с предельными отклонениями по h8.

Предельные отклонения отверстий в платах под выступы стоек выполняются по H7, H8, при этом отверстия сверлятся и развертываются совместно.

Стойки могут крепится как винтами с цилиндрической головкой – рис. 12, а), так и с потайной головкой – рис 12, б). Вариант на рис. 12, а) более технологичен, так как отверстия под стойки сквозные.

Резьбовые отверстия в стойках небольших размеров (20…30 мм) целесообразно делать сквозными, как показано на рис. 12, б) с точки зрения технологичности.

Варианты крепления плат при помощи стоек, представленные на рис. 12, а) и б) позволяют крепить платы с высокой точностью и надежностью, производить повторную разборку и сборку редукторов. Однако представленные конструкции рекомендуется применять в единичном и мелкосерийном производстве (в основном из-за сложности изготовления плат и стоек).

Более технологичный способ представлен на рис. 12, в). Вместо одной детали стойки здесь применены две детали болт 3 и втулка 4. крепление этих деталей к платам 1 и 2 производится при помощи шайбы 5 и шайбы 6. Несоосность посадочных мест здесь отсутствует, нарезания резьбовых отверстий в стойках  не требуется.

Возможны и другие конструктивные исполнения предложенных конструкций.

4.4 Рекомендации по выбору конструкции типовых деталей редуктора

Конструирование деталей редуктора требует умения правильно выбрать и обозначить на чертеже конструктивные параметры деталей, к которым относят: форму деталей, размеры деталей и поля допусков, отклонения формы и расположения поверхностей, параметры шероховатости поверхностей, материал деталей и покрытия поверхностей.

При конструировании состав деталей необходимо руководствоваться обеспечением их технологичности, т.е. совокупностью её конструктивных параметров, которая позволит изготовить деталь с наименьшей себестоимостью при данном объеме и условиях производства.

В задании на курсовое проектирование указано, что редуктор изготавливается в условиях единичного производства. В этом случае наиболее технологичным является изготовление деталей редуктора путем механической обработки т.к. изготовление деталей литьём или штамповкой требует специального оборудования и оснастки, использование которых в единичном производстве нецелесообразно.

На этапах выполнения компоновочного эскиза и сборочного чертежей редуктора должны быть определены: форма деталей; типы соединений; поля допусков посадочных  поверхностей.

При выборе рациональных форм деталей, размеров, баз, допусков следует руководствоваться справочной литературой, например [6], [7].  При выборе стандартизованных и нормализованных конструктивных элементов деталей (размеров пазов шпоночных соединений, диаметров отверстий под штифт, размеров зенковок под головки винтов, канавок, проточек и др., полей допусков этих размеров,  параметров шероховатости) следует пользоваться соответствующими стандартами или справочниками

В данном разделе рассматриваются конструктивные требования, предъявляемые к типовым деталям приборных редукторов и рекомендации по их обеспечению.

4.4.1  Рекомендации по выбору конструкции зубчатых колес

Основой для выбора конструкций зубчатого колеса являются требования задания на курсовое проектирование, результаты расчета геометрических параметров зубчатых колес (см. п. 3.1.5) и результаты расчета диаметров валов (см. п. 3.2.2).

Основными конструктивными размерами зубчатых колес являются (см. рис. 13, а)): диаметр посадочного отверстия d; длина ступицы l; ширина венца b; диаметр вершин зубьев Da; делительный диаметр D и др.

Предлагается следующий порядок разработки конструкции– зубчатого колеса:

– определение посадочного диаметра d (см. п.4.4.2);

– определение типа конструкции зубчатого колеса исходя из его геометрических параметров (см. далее);

– определение размеров зубчатого колеса (по табл. 8);

– вычерчивание контура зубчатого колеса на компоновочном эскизе и при необходимости корректировка конструкции;

– назначение допусков на размеры.

На рисунке 13 приведены типовые конструкции зубчатых колес.

На рисунке 13, а) представлена наиболее распространенная  конструкция зубчатого колеса. В зубчатом колесе можно выделить венец колеса – часть колеса с нарезанными зубьями и ступицу – часть колеса, при помощи которой колесо устанавливается на вал. В ступице зубчатых колес делают два отверстия под углом 90º друг к другу:   резьбовое – для стопорного винта; цилиндрическое – под штифт диаметром dшт. На рисунке 13, а) представлены два варианта исполнения отверстия под штифт. Исполнение 1 – отверстие под штифт глухое, и исполнение 2 – отверстие под штифт сквозное. Второй вариант более технологичен, однако, при выходе сверла на посадочной поверхности диаметром d  появятся заусенцы, которые необходимо удалять. Поэтому предпочтительным является исполнение 1. Отверстие под конический штифт dшт  сверлится равное номинальному диаметру штифта с полем допуска Н12.

dО

2

3

4

1

Da

D1

Da

l

dшт

b

d

dшт

Da

D

A

A

A-А  (увелич.)

исполнение 1

A-А  (увелич.)

исполнение 2

а)

d

б)

в)

2

1

D1

г)

д)

c

Рисунок 13  –  Конструкции зубчатых колес.

dшт

d3

dO

DO

c

l1

l2

l

A

A

d

d1

Da

D

Df

d2

l3

A-А (увелич.)

D2

Рисунок 14  –  Размеры конструктивных элементов цилиндрических  зубчатых колес.

таблица 8  –  Размеры конструктивных элементов цилиндрических  зубчатых колес, мм.

| d | d1 | d2 | dшт | d3 | l | l1 не менее | l2 | c | l3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 7 | 6 | 0,8 | М2 | 7 | 3,5 | 2,0 | – | 0,5–0,8 |
| 4 | 8 | 7 |  |  |  | 4,0 |  |  | 0,8–1,2 |
| 5 | 9 | 8 | 1,0 |  | 9 |  |  | 0,5 |  |
| 6 | 10 | 9 | 1,4 | М3 |  |  |  |  |  |
| 7 | 12 | 10 | 1,8 |  | 11 | 5,0 | 2,5 | 0,5-1,0 |  |
| 8 | 14 | 12 |  |  |  | 6,0 | 3,0 |  | 1,0–1,4 |
| 9 | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 10 | 16 | 14 | 2,8 |  |  | 8,0 | 4,0 |  |  |
| 12 | 20 | 17 |  |  | 16 |  |  | 1,5 |  |

При отношении диаметра вершин зубьев к посадочному диаметру вала менее трех – Da/d<3 венец зубчатого колеса выполняется непосредственно на валу, как показано на рисунке 13, б) и  такая деталь называется вал-шестерня. При проектировании вала-шестерни следует проследить, чтобы диаметр впадин зубьев был больше диаметра вала.

Если диаметр вершин зубьев – Da  превышает 80 мм, рекомендуется применять сборные зубчатые колеса.

На рисунке 13, в) представлен один из вариантов конструкции такого колеса. Зубчатое колесо дисковой формы 1 установлено на ступицу 2 по диаметру D1 и крепится к ней при помощи винтов 3 и штифта 4.

Применяют два варианта изготовления такого типа зубчатых колес:

– заготовка дискового колеса устанавливается на ступицу по посадке H11/d11, закрепляется винтами, штифтуется  после чего происходит нарезка зубьев;

– дисковое колесо с нарезанными зубьями устанавливается на ступицу по посадке H6/h5.

На рисунке 13, г) представлен еще один вариант конструкции сборного зубчатого колеса. Зубчатое колесо дисковой формы 1 устанавливается на ступицу 2 по диаметру D1  по посадке с натягом H7/r6 и закрепляется с помощью завальцовки.

При значительных диаметрах колес, для уменьшения их веса и момента инерции в конструкции зубчатых колес применяются выточки глубиной – с –, и отверстия облегчения диаметром d0, как показано на рисунке 13, д) и рис. 14.

Нормализованные размеры конструктивных элементов зубчатых колес  можно выбирать по таблице 8 в соответствии с рисунком 14.

Диаметр D2 определяется по формуле:

D2=Di-3(m+1),

и округляется до целого числа миллиметров.

Выточки диаметрами d2-d1 и глубиной с на торцовых поверхностях колес при ширине колес не менее 3 мм и при d2-d1≥16 мм.

Отверстия облегчения диаметром d0 в количестве от 4-х до 8-ми (обычно – 6 отверстий) вводятся при d2-d1≥16 мм. Минимальный размер диаметра d0 принимается равным 5…6 мм, а максимальный определяется как:

d0≈0,5(d2-d1)-3,

и округляется до целого числа миллиметров. Диаметр окружности центров d0 принимается равным 5…6 мм, а максимальный определяется как:

d0≈0,5(d2+d1)+1,

и округляется до целого числа миллиметров.

Величина перемычки между отверстиями облегчения должна быть не менее 3…5 мм.

Параметры шероховатостей поверхностей зубчатого колеса рекомендуется выбирать с помощью приложения Д или [1].

Поле допуска на диаметр посадочного отверстия d см. по п.4.3.3 –  H6, H7, H8,  H7,  Н8.

При выборе допусков формы и расположения поверхностей зубчатого колеса следует руководствоваться приложением Е или [1]. В  качестве базы (см.  рис. 15) выбирается посадочная поверхность зубчатого колеса – база А. При определении числовых значений допусков следует выбрать следующие степени точности [1]:

– допуск цилиндричности  (или круглости) посадочного отверстия зубчатого колеса – по 6-7 степени точности;

– допуск торцевого биения  –  по 7 степени точности;

– допуск радиального биения диаметра вершин  зубчатого колеса  – по 8 степени точности.

А

Рисунок 15  –  Пример задания допусков формы и расположения поверхностей зубчатого колеса.

- При выборе материалов зубчатых колес следует руководствоваться следующими рекомендациями:

– колёса каждой зубчатой передачи желательно изготавливать из разнородных материалов или материалов разной твердости, для уменьшения износа в точках схватывания;

– шестерню зубчатой пары следует изготавливать из более прочного материала, а зубчатое колесо из менее прочного материала, т.к. у шестерни меньшее число зубьев (тоньше ножка зуба), и каждый зуб шестерни подвергается большему числу циклов нагружений, чем каждый зуб колеса;

– не следует применять углеродистые стали с содержанием углерода менее 0,35%, т.к. они не дают требуемую чистоту поверхности зуба;

– стальные тяжело нагруженные колёса подвергаются термообработке, малонагруженные – изготавливаются без термообработки.

Большинство зубчатых колёс изготавливается из углеродистых сталей. Выбор материалов по приложению Г.

4.4.2  Рекомендации по выбору конструкции валов

Валы и аналогичные им по конфигурации детали (стойки, оси, крышки) представляют собой тела вращения цилиндрической формы и изготавливаются механической обработкой на токарных станках в основном из проката (прутков или трубок).

В зависимости от конструктивного исполнения  вала применяются и другие виды обработки – фрезерование, сверление, нарезание резьбы и т.д. При необходимости ответственные поверхности обрабатывают на шлифовальных станках. Основные конструктивные элементы вала представлены на рисунке 16.

Отверстие

центров

Заплечик вала под подшипник

Проточка

Посадочная поверхность под подшипник

d1

d1

d4

l4

d1

1

l3

d1

1

l1

d1

1

l2

d1

1

Ось

центров

d1

l1

d3

d1

d2

d1

d2

d1

Заплечик вала под зубчатое колесо

Рисунок 16  –  Конструктивные элементы валов.

При конструировании валов следует выделять:

– посадочные места под подшипники, определяемые диаметрами d1 и размерами l1 (шейки вала, цапфы);

– посадочные места под зубчатые колеса, определяемые диаметрами d2 и размерами l2 и l3;

– габаритные размеры вала – диаметр d3 и длина l4;

– стандартные и нормализованные конструктивные элементы, определяемые способом соединения вала с сопрягаемыми деталями и технологией его изготовления (проточки, отверстия центров, фаски, уклоны, резьбовые поверхности, пазы и др.).

Для обеспечения жесткости вала выдерживают следующие соотношения между длиной и диаметром вала:

– при обработке в центрах l/d1≤10;

– при обработке в патроне l/d1≤5.

Размеры центровочных отверстий регламентируются ГОСТ 14034–74. рекомендованная форма отверстий центров – В, форму А применяют при невозможности использования формы В (см. рис 17 и табл. 9).

Форма А

Форма В

D

d*1

d1

d

l1

d1

1

l

1

60°

d1

D

d*2

d

l2

d1

1

l

1

120°

d1

* Размеры для справок.

Рисунок 17  –  Отверстия центров.

таблица 9  –  Размеры центровых отверстий по ГОСТ 14034–74, мм.

| D | d | d1 | d2 | l не менее | l1 по Н11 | l2 по Н12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | 0,63 | 1,32 | – | 0,9 | 0,6 | – |
| 3 | 0,8 | 1,7 | 2,5 | 1,1 | 0,78 | 1,02 |
| 4 | 1,0 | 2,12 | 3,15 | 1,3 | 0,97 | 1,27 |
| 6 | 1,6 | 3,35 | 5,0 | 2,0 | 1,52 | 1,99 |
| 10 | 2,0 | 4,25 | 6,3 | 2,5 | 1,95 | 2,54 |

Определение величины диаметра d1 (под подшипник) подробно описано в п.4.2.3. Поле допуска на этот диаметр – в соответствии с таблицей 7. Величина диаметра d2 (посадочный диаметр под зубчатое колесо) определяется с использованием таблицы 8, при этом учитывается способ крепления зубчатых колес. Поле допуска на диаметр вала d1 см. п.4.3.3 –  k5, k6, k7,  h6,  h7.

Ступенчатые поверхности валов выполняются с небольшим перепадом размеров.

На цилиндрических поверхностях при чистовом точении на токарном станке или при обработке шлифованием следует предусмотреть канавки для выхода резца или шлифовального круга и для того чтобы развязать цилиндрическую и торцовую опорную поверхности (например, в местах установки подшипников).

Длина проточки в посадочных местах установки подшипников выбирается в диапазоне 0,4…0,6 мм, глубина – 0,12…0,15 мм.

Параметры шероховатостей посадочных поверхностей валов под подшипники рекомендуется выбирать по таблице 10, для остальных поверхностей –  с помощью приложения Д или [1].

Таблица 10 –   Значения параметра Ra посадочных и опорных  торцовых поверхностей под подшипники

| Посадочные поверхности | Классы точности подшипников | Параметр Ra, мкм, для значений посадочных диаметров d и D, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | св 10 до 80 |
| Валов и отверстий корпусов | 0 6 и 5 4 и 2 | 0,63 0,32 0,16 | 1,25 0,63 0,32 |
| Опорных торцов заплечиков валов и корпусов | 0 6 и 5 4 и 2 | 1,25 0,63 0,32 | 2,50 1,25 0,63 |

Таблица 11 –  Предельные отклонения формы посадочных поверхностей вала и отверстия под подшипник

| Классы точности подшипников | Предельные отклонения формы в любом сечении посадочных поверхности, мкм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Некруглость | Средняя конусность |
| 0 и 6 | Половина допуска на диаметр | Половина допуска на диаметр |
| 5, 4 и 2 | Четверть допуска на диаметр | Четверть допуска на диаметр |

Таблица 12 – Допускаемое биение заплечиков валов

| Значения номинальных диаметров d, мм | Торцевое биение заплечиков валов, мкм, для посадки подшипников классов точности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| св 1 до 3 св 3 до 6 св 6 до 10 св 10 до 18 | 6 8 9 13 | 4 5 6 9 | 2 2,5 2,5 4 | 1,2 1,5 1,5 2,5 | 0,8 1 1 1,5 |

Ось центров

А

А

А

А

А

АБ

Б

АБ

А

АБ

АБ

АБ

Рисунок 18 – Пример задания допусков формы и расположения поверхностей валов.

на рисунке 18, а) представлен пример задания допусков формы и расположения при изготовлении вала в центрах, за базу при этом принимается ось центров (база А). На рис. 18, б) представлен пример задания допусков формы и расположения при изготовлении вала в патроне и в качестве базы выбираются цилиндрические поверхности шеек вала (база А и база Б).

При выборе допусков формы и расположения поверхностей вала следует руководствоваться таблицами 11 и 12, приложением Е или [1].

Степени точности  остальных допусков следует выбирать:

– допуск цилиндричности  или круглости посадочных диаметров под крепление зубчатых колес – по 6-7 степени точности;

– допуск торцевого биения  –  по 7 степени точности;

– допуск радиального биения  – по 6-5 степени точности для 6-7 квалитетов и 7 степени точности для 8-9 квалитетов.

Выбор материалов валов – по приложению Г.

4.4.3  Рекомендации по выбору конструкции корпусных деталей

Корпуса редукторов или корпусные детали имеют различное конструктивное исполнение, и их конструкция определяется типом конструкции редуктора (см. рис. 2…5). В общем случае корпусные детали должны выполнять следующие функции:

– осуществлять крепление подшипников или обойм для крепления подшипников и других деталей узлов крепления подшипников;

– обеспечивать требуемую точность крепления подшипников и соответственно валов редукторов;

– обеспечивать крепление электродвигателя и других электромеханических устройств;

– иметь конструктивные элементы, позволяющие устанавливать редуктор внутри прибора.

В зависимости от серийности производства корпуса разделяют на изготавливаемые с помощью литья (при крупносерийном производстве) и изготавливаемые при помощи механической обработки (в единичном и мелкосерийном производстве). Корпусные детали имеют достаточно сложную конфигурацию и при их изготовлении применяются: фрезерование; токарная обработка; сверление; нарезание резьбы, ответственные поверхности обрабатывают на шлифовальных станках.

При конструировании валов следует выделять (см. рис. 19):

– посадочные места под наружные кольца подшипников;

– посадочные места для крепления электродвигателя (или вспомогательных деталей);

–  посадочные места для установки редуктора в прибор;

– стандартные и нормализованные конструктивные элементы, определяемые технологией изготовления корпуса.

На рисунке 19 приведены примеры задания допусков формы и расположения поверхностей гнезд для установки подшипников.

На рисунке 19, а) представлено отверстие с заплечиком под установку подшипника, на рис. 19, б) – сквозное отверстие под подшипник, на рис. 19, в) представлено отверстие под установку подшипника с упорным бортом.

Поля допусков на диаметры отверстий выбираются по таблице 6. Поля допусков диаметров отверстий под стойки из  п. 4.3.5, отверстий для крепления электродвигателей – из п. 4.3.3.

Параметры шероховатостей посадочных поверхностей отверстий корпусов под подшипники по таблице 10, для остальных поверхностей –  с помощью приложения Д или [1].

А

АБ

А

Б

А

А

А

А

б)

в)

а)

Рисунок 19 - Пример задания допусков формы и расположения отверстий корпусов.

Таблица 13 –  Допускаемое биение заплечиков корпусов

| Значения номинальных диаметров D, мм | Торцевое биение заплечиков корпусов, мкм, для посадки подшипников классов точности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| св 3 до 6 св 6 до 10 св 10 до 18 | 12 15 18 | 8 9 11 | 4 4 5 | 2,5 2,5 3 | 1,5 1,5 2 |

Степени точности  остальных допусков следует выбирать:

– допуск цилиндричности  или круглости посадочных диаметров под крепление зубчатых колес – по 6-7 степени точности;

– допуск отклонения от перпендикулярности – по 5-6 степени точности;

– допуск плоскостности  –  по 6-7 степени точности;

– допуск параллельности плоскостей  –  по 6-7 степени точности;

– допуск соосности –  по 6-7 степени точности;

– допуск торцевого биения  –  по 7 степени точности;

– допуск радиального биения  – по 5-6 степени точности для 6-7 квалитетов и 7 степени точности для 8-9 квалитетов.

Выбор материалов корпусов – по приложению Г.

4.5 Выбор стандартных изделий, входящих в состав редуктора

Особое внимание при разработке конструкции редуктора следует уделить выбору стандартных изделий – как деталей, так и сборочных единиц, используемых в конструкции редуктора. К таким изделиям относятся электродвигатели, подшипники качения, крепежные изделия – шпонки, штифты, винты, шайбы, гайки и др.

Данные изделия перечисляются в разделе «Стандартные изделия» спецификации на сборочную единицу. Перечисляемые изделия изготавливаются на основании международных, государственных, отраслевых стандартов (по согласованию и стандартов предприятий).

Необходимые параметры стандартных изделий следует выбирать из соответствующих стандартов или справочников  [3], [6], [7], [8].

5 требования к оформлению курсового проекта

Перечень разрабатываемой конструкторской документации определяется заданием на курсовое проектирование. Конструкторская документация, разрабатываемая при выполнении курсового проекта должна соответствовать стандартам ЕСКД.

Обозначение конструкторских документов, входящих в состав курсового проекта следует присваивать в соответствии с рисунком 20.

Комплект конструкторской документации допускается выполнять в электронном виде с обязательным переносом документации на бумажный носитель.

5.1 требования к содержанию и оформлению пояснительной записки

Пояснительная записка, в общем случае, должна включать в себя техническую характеристику изделия, описание конструкции изделия, расчеты, подтверждающие работоспособность изделия обоснование выбора конструктивных и эксплуатационных параметров изделия, описание работ с применением разрабатываемого изделия и ожидаемые технико-экономические показатели.

Рекомендуется следующая структура пояснительной записки:

1) титульный лист;

2) реферат;

3) оглавление;

4) перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;

5) введение;

Название кафедры

Дисциплина

Год выполнения курсового проекта

Вариант  исходных данных

Порядковый номер сборочных

единиц в составе изделия

Порядковый номер деталей

в составе изделия

Код документа:

– без кода – для спецификации;

– ПЗ – пояснительная записка;

– СБ – сборочный чертеж;

– К3 – схема кинематическая принципиальная.

ПрОП.ДПиОК.ХХ.ХХ.ХХХХХХ

Обозначение изделия

Рисунок 19 – Обозначение конструкторских документов, входящих в состав курсового проекта.

6) основная часть;

7) заключение;

8) список используемых источников;

9) приложения.

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. Остальные структурные элементы включаются в пояснительную записку по усмотрения исполнителя.

Образец оформления титульного листа приведен в приложении Ж.

К содержанию пояснительной записки предъявляются следующие требования.

Реферат должен содержать:

– сведения об объеме пояснительной записки, количестве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве использованных источников;

– перечень ключевых слов;

–  текст реферата.

Перечень ключевых слов должен включать от пяти до пятнадцати слов или словосочетаний из текста пояснительной записки, которые в наибольшей степени характеризуют ее содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются прописными буквами через запятую.

Текст реферата должен отражать: объект разработки, цель работы, метод расчета, основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики, область применения разрабатываемого изделия.

Оглавление включает в себя введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с указанием номеров страниц с которых начинаются эти элементы

Введение должно содержать:

– указание на документы, на основании которых разрабатывается проектируемое изделие;

– наименование и область применения разрабатываемого изделия;

– задачи, решаемые при проектировании изделия;

– определение этапов проектирования изделия и задач, решаемых на каждом этапе.

Основная часть должна содержать данные, отражающие методику выполнения и основные результаты проведенной работы.

Основная часть должна включать в себя:

–   техническую характеристику изделия.

– расчет кинематических параметров изделия, включающий: описание и обоснование методики расчета проектируемого изделия; расчет кинематических параметров изделия (в соответствии с п.3.1 данного пособия); разработку и обоснование принципиальной кинематической схемы проектируемого изделия;

– обоснование выбора конструкции проектируемого изделия включающего:  выбор и обоснование выбранной конструкции изделия (с указанием на используемые стандартные и унифицированные элементы, входящие в состав изделия); расчет конструктивных параметров проектируемого изделия (в соответствии с п.3.2 данного пособия); выбор и обоснование стандартных элементов конструкции; обоснование эксплуатационных характеристик изделия.

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполнения курсового проекта в целом и о выполнении отдельных его этапов, а также оценку полноты решений поставленных задач. В заключении должны быть отражены полученные технические и эксплуатационные характеристики изделия и их соответствие заданным техническим характеристикам.

Список  используемых источников должен содержать сведения об источниках, использованных в процессе выполнения курсового проекта. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте.

Приложение должно включать в себя: задание на курсовое проектирование (обязательное), а также материалы, дополняющие текст пояснительной записки. В приложение могут быть включены, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Требования по оформлению текста пояснительной записки – по ГОСТ 7.32-2001.

5.2 требования к выполнению кинематической схемы

Принципиальная кинематическая схема определяется в соответствии с ГОСТ 2.701-68 и ГОСТ 2.703-68, условно-графические изображения по ГОСТ 2.770-68. В качестве справочной литературы рекомендуется справочник [6].

Принципиальная кинематическая схема представляет собой совокупность элементов и их соединений для осуществления регулирования, управления и контроля заданных движений исполнительных органов, определяет полный состав элементов и связей между ними и дает полное представление о принципах работы изделия. На схеме отражают механические и немеханические кинематические связи, предусмотренные между отдельными парами элементов, цепями и группами, а также связи с источником движения.

Все элементы схемы показывают условно-графическими обозначениями (УГО) или упрощенно в виде внешних контурных очертаний. Принципиальную кинематическую схему вычерчивают в виде развертки  на плоскости или аксонометрической проекции. Соотношения размеров взаимодействующих элементов взаимодействующих элементов должно примерно соответствовать соотношению размеров УГО на схеме.

Пример выполнения принципиальной кинематической схемы представлен на рисунке 21.

На принципиальной кинематической схеме указывают:

1) наименование каждой группы элементов с учетом её функционального назначения, которое наносят на полке-выноске, проведенной от этой группы;

2) каждому КЭ присваивают порядковый номер, начиная от источника движения или буквенное позиционное обозначение по ГОСТ 2.703-68, валы допускается нумеровать римскими цифрами, а остальные КЭ только арабскими. Номер проставляют на полке-выноске, под полкой указывают основные параметры и характеристики кинематических элементов (КЭ).

3) основные параметры и характеристики КЭ, определяющих исполнительные движения рабочих органов изделия или его составных частей:

– для источника движения (двигателя) указывают наименование, тип, технические характеристики;

– для механизма или кинематической группы (двигателя) указывают характеристику основных исполнительных движений, диапазон

15

8min

20

185

Редуктор

4

z=18

m=0,6

3

z=38

m=0,6

II

I

Д

5

z=38

m=0,6

2

z=18

m=0,6

1

ДПР 42-Н1

Р=0,32 ВТ

n=2500 об/мин

ПримечаниеКол.1121НаименованиеЭлектродвигатель ДПР 42-Н1ОСТ 16.0515.007-74Колесо зубчатоеАБВГ.ХХХХХ.001Колесо зубчатоеАБВГ.ХХХХХ.004Колесо зубчатоеАБВГ.ХХХХХ.008Поз.

Обозначе-

ние123,  54

Рисунок 21 – Пример выполнения принципиальной кинематической схемы редуктора.

10

110

регулирования, передаточные отношения, переделы перемещений (длину перемещения или угол поворота), направление перемещения;

– для отсчетных механизмов указывают пределы измерения, степень точности передачи, значения мертвых ходов, цену деления шкалы;

– для ременных передач указывают диаметры шкивов;

– для зубчатых зацеплений указывают число зубьев колес, для зубчатых секторов – число зубьев на полное окружности и фактическое число зубьев на зубчатом секторе, для косозубых  колес – направление у величину угла наклона зубьев, осевой модуль, для червячных передач – число заходов и тип червяка;

– для ходового винта винтовой передачи – ход винтовой линии (для левой резьбы надпись «Лев.»), число заходов резьбы;

– для кулачков указывают параметры кривых рабочего профиля кулачка, пределы перемещения толкателя.

4) покупные и заимствованные элементы не нумеруют. Сменные элементы обозначают латинскими буквами, а их характеристики указывают в таблице.

На принципиальной кинематической схеме изображают:

– сплошной основной линией толщиной  S – валы, оси, стержни, кривошипы и т.п.;

– сплошной тонкой линией толщиной  S/2 – зубчатые колеса, червяки, шкивы, кулачки в виде упрощенных внешних очертаний;

– сплошной тонкой линией толщиной  S/3 – контур изделия, в который вписана схема или ее часть;

– штриховой линией толщиной  S/2 – кинематические связи между сопряженными парами звеньев, вычерченных раздельно;

– двойной штриховой линией толщиной  S/2 –связи между КЭ через немеханические участки;

– три параллельные штриховые линии толщиной  S/2 – расчетные связи между КЭ.

Буквенные коды наиболее распространенных групп элементов: А- механизм (общее обозначение); В – вал; С – элемент кулачкового механизма; Е – разные элементы; Н – элементы механизма с гибкими связями; К – элементы рычажных механизмов; М – источник движения; Т – элементы зубчатого или храпового механизма; Х – муфта.

К принципиальной кинематической схеме требуется составить перечень элементов.

Перечень элементов рекомендуется поместить на первом листе схемы, но также возможно  выполнение перечня элементов в виде самостоятельного документа. Перечень элементов оформляют в виде таблицы  заполняемой сверху вниз (см. рис. 21).

При выполнении перечня элементов на первом листе схемы его располагают, как правило, над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм. Продолжение перечня элементов помещают слева от основной надписи, повторяя головку таблицы.

В графах таблицы указывают:

– в графе "Поз." обозначение" – позиционные обозначения элементов, устройств и функциональных групп;

– в графе "Наименование" – для элемента (устройства) –наименование в соответствии с документом, на основании которого этот элемент (устройство) применен, и обозначение этого документа (основной конструкторский документ, государственный стандарт, отраслевой стандарт, технические условия); – для функциональной группы наименование;

– в графе "Примечание" – рекомендуется указывать технические данные элемента (устройства), не содержащиеся в его наименовании.

Если несколько элементов схемы выполняются на основании одного и того же документа (т.е. одинаковые элементы), то общее наименование этих  элементов указываются в одной строке, а в графе "Поз." указываются  позиционные обозначения всех одинаковых элементов схемы (например – поз. 3 и поз.5 рисунка 21)

При выпуске перечня элементов в виде самостоятельного документа его код должен состоять из буквы "П" и кода схемы, к которой выпускают перечень, например,— ПК3. При этом в основной надписи (графа 1) указывают наименование изделия, а также наименование документа "Перечень элементов". В этом случае перечень элементов записывают в спецификацию после схемы, к которой он выпущен. Перечень элементов в виде самостоятельного документа выполняют на формате А4. Основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют по ГОСТ 2.104—68 (форма 2 и 2а).

Принципиальная кинематическая схема служит основанием для разработки других конструкторских документов.

5.3 требования к выполнению сборочного чертежа и спецификации

Спецификация является основным конструкторским документом для сборочной единицы.

Спецификацию на сборочную единицу составляют на отдельных листах по ГОСТ 2.105-96 на формах 1 и 1а приложения А.

В спецификацию вносят составные части, входящие в специфицируемое изделие, а также конструкторские документы, относящиеся к этому изделию и к его неспецифицируемым составным частям. Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия.

Заданием на курсовое проектирование (см. п.1.3) определен перечень разрабатываемой конструкторской документации. Соответственно спецификация редуктора, выполняемого при курсовом проектировании будет  состоять из следующих разделов, располагаемых следующим образом:

- документация;

- сборочные единицы (при наличии составляющих сборочных единиц в изделии);

- детали;

- стандартные изделия;

- материалы.

Оформление спецификации по ГОСТ 2.105-96.

Сборочный чертеж изделия должен содержать:

– изображения сборочной единицы (изделия), дающие представления о расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу и обеспечивающие возможность сборки и контроля;

– размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, которые выполняют и контролируют по данному чертежу (можно указывать в качестве справочных размеры деталей, определяющие характер сопряжения;

– указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если точность сопряжения обеспечивают не заданными предельными отклонениями размеров а подбором или пригонкой, а также указания о выполнении неразъемных соединений;

– номера позиций составных частей, входящих в сборочную единицу;

–  габаритные размеры;

– установочные,  присоединительные  и необходимые справочные размеры.

Установочные и присоединительные размеры наносятся с предельными отклонениями элементов, служащих для соединения с сопрягаемыми изделиями.

На сборочном чертеже допускается помещать изображение пограничных (соседних) изделий и размеры, определяющие их взаимное расположение.

На сборочных чертежах можно не показывать:

– фаски, скругления, проточки, накатки и т.п.;

–  зазоры между стержнем и отверстием;

– крышки, кожухи и т.п. если необходимо показать скрытые части изделия;

– видимые части изделия, расположенные за сеткой или прозрачными элементами;

–  надписи на шкалах, планках, табличках и т.п.

На сборочных чертежах допускаются следующие упрощенные изображения:

– нерассеченные составные части, на которые оформлены сборочные чертежи;

–  стандартные, покупные и другие широко применяемые изделия в виде упрощенных внешних очертаний;

Номера позиций составных частей изделий наносят в соответствии  с порядком их записи в спецификации

Технические требования к сборочному чертежу в общем случае должны содержать:

- требования  к сборке,  настройке и регулировке изделия;

- требования к качеству изделия;

- условия и методы испытаний;

- указания о маркировке, клеймении;

- правила транспортирования, хранения;

- особые условия эксплуатации.

Подробно оформление спецификации и сборочного чертежа рассмотрено в [6].

5.4 требования к выполнению рабочих чертежей деталей

Выполнение рабочих чертежей деталей следует начинать после выполнения сборочного чертежа изделия, в состав которого входят данные детали. Перед выполнением рабочего чертежа детали следует определить функциональное назначение детали, способы ее крепления с другими элементами конструкции, и  представлять способ ее изготовления.

При разработке конструкции детали следует выбрать ее наиболее рациональную форму, обеспечивающую наиболее технологичный способ ее изготовления в данных условиях производства. Кроме того, следует учитывать особенности конструирования и требования к оформлению рабочих чертежей различных по исполнению деталей (деталей, получаемых механической обработкой, литых деталей, штампованных деталей и др.), а также учитывать конструктивные требования, предъявляемые при соединении деталей в сборочные единицы (при штифтовом соединении, соединениях шпонкой, винтами и др.).

Особое внимание следует обратить на определение размеров стандартных и нормализованных  конструктивных элементов детали, таких как: канавки, проточки, резьбы, величины сбега и недореза резьбы, шпоночные пазы,  посадочные места под головки винтов, фаски и скругления, уклоны и конусность поверхностей, рифления и др.

При выборе рациональных форм деталей, размеров, баз, допусков следует руководствоваться справочной литературой, например [6], [7].  При выборе стандартизованных и нормализованных конструктивных элементов деталей (размеров пазов шпоночных соединений, диаметров отверстий под штифт, размеров зенковок под головки винтов, канавок, проточек и др., полей допусков этих размеров,  параметров шероховатости) следует пользоваться соответствующими стандартами или справочниками [1], [3], [6].

На рабочем чертеже детали задают габаритные, присоединительные, функциональные, сопряженные, координирующие, справочные размеры. При разработке конструкции детали и задании размеров следует иметь ввиду что, все размеры, указанные на рабочем чертеже, за исключением справочных, должны контролироваться при изготовлении детали.

Для удобства чтения чертежа все сведения, необходимые для изготовления детали, располагают следующим образом:

– условные обозначения баз – под изображением детали;

– условные обозначения допусков формы и расположения – над изображением детали;

– условные обозначения параметров шероховатости – на верхних границах изображения, а для торцевых поверхностей – под изображением детали на выносных линиях.

Технические требования рабочего чертежа записывают над основной надписью или при недостатке места левее основной надписи в следующем порядке:

– требования к материалу, заготовке, термической обработке;

– указания о справочных и других размерах, не указанных на изображении;

– неуказанные предельные отклонения размеров, и допуски формы и расположения поверхностей например (см. рис. 22…24):

1. H12, h12, ±JT12/2.

2. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2 – 2002;

– допуски формы и расположения элементов, для которых не нормированы стандартом условные графические знаки;

– требования к качеству поверхностей, указания по их отделке, покрытиях;

–  указания о маркировке, клеймении.

При выполнении рабочих чертежей следует пользоваться рекомендациями представленными в п 4.4, или справочной литературой, например [1], [6].

На рисунке 22 представлен пример рабочего чертежа зубчатого колеса.

На поле чертежа, кроме изображения детали и технических требований должна быть таблица с техническими характеристиками данного колеса. В рамках выполнения курсового проекта содержание этой таблицы определяется рисунком 22.

На рисунке 23 представлен пример рабочего чертежа вала, изображенного на рисунке 8, в). Вал устанавливается в подшипники качения по диаметру 4k6 c упором внутреннего кольца подшипника в заплечик вала и служит для установки зубчатых колес по диаметру 5h7, также с упором в заплечик. Следует отметить, что отверстие под штифт при изготовлении вала не сверлится.

При обработке в центрах необходимо указать наличие центровых отверстий. При выполнении рабочего чертежа вала следует показать изображение этих отверстий на чертеже или указать их наличие в технических требованиях, например – два отверстия центров формы А диаметром d=1мм:

1. 2 отв. центр. А1  ГОСТ 14034–74.

На посадочные и сопрягаемые поверхности назначаются допуски формы и расположения поверхностей по п. 4.4.2: соосность цилиндрических участков детали, правильность формы сечения; перпендикулярность сопрягаемых торцовых поверхностей к оси детали. Также следует обеспечить точность продольных размеров для посадочных поверхностей.

На рисунке 24 представлен пример рабочего чертежа платы. Плата имеет отверстие под подшипник диаметром 8Н7, три резьбовых отверстия М3 для крепления крышки  и резьбовые отверстия для установки платы в редукторе.

При выполнении рабочих чертежей деталей следует руководствоваться соответствующими стандартами ЕСКД (нанесение изображений, нанесение размеров, выбор и обозначение материалов, покрытий деталей и др.).

Поля допусков на размеры сопрягаемых поверхностей берутся из сборочного чертежа. Назначение параметров шероховатости поверхностей выполняется в соответствии со способом обработки данной поверхности  (см. приложение Д), а назначение допусков формы и расположения поверхностей – по п. 4.4 и приложению Е. Выбор материалов деталей и наличие термообработки – по приложению Г.

7min           10

35

10

110

Модульm0,8Число зубьевz38Нормальный

исходный контур–ГОСТ 9587–81Коэффициент смещения исходного контурах0Делительный диаметрd30,4

 32 Н11

0,006

Ra 6,3

Ra 1,25

Ra 6,3

Ra 1,6

0,01   А

0,5x45º

2 фаски

Ra 0,63

2±0,2

3

9

 9

 5 H7

1,2

М2-6H

 1

A

A

0,08   А

А

A-А  (2:1 )

R 1

1. Неуказанные предельные отклонения: отверстий по H12, валов по h12, остальные поJT12/2.

2. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2 – 2002.

Rz 40 (
)

Рисунок 22 – пример выполнения рабочего чертежа зубчатого колеса.

A (5:1 )

Ось центров

 4 k6

0,01    Б

Ra 0,63

Ra 0,63

0,5x45º

2 фаски

A

 5 h7

 6,4

 5 h7

 4 k6

Ra 1,6

Ra 0,8

8

Ra 0,8

Ra 1,6

Ra 0,32

5

11 h9

26h9

3,6 h11

Ra 0,32

36 h11

0,008  Б

0,005

Б

0,005  Б       Б

0,01   Б

0,01    Б

Rz 20 (
)

45°

 3,8

0,6

1. Неуказанные предельные отклонения: отверстий по H12, валов по h12, остальные поJT12/2.

2. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2 – 2002.

3. Неуказанные радиусы скруглений не более R=0.2 мм.

4. 2 отв. центр. А1  ГОСТ 14034–74.

Рисунок 23 – пример выполнения рабочего чертежа вала.

Рисунок 24 – пример выполнения рабочего чертежа платы.

А

Притереть

33

1. Неуказанные предельные отклонения: отверстий по H12, валов по h12, остальные поJT12/2.

2. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2 – 2002.

3. острые кромки притупить до R=0,2 мм.

4. Покрытие Ан. Окс. Черный ГОСТ 9073-87.

0,01   Б

0,002

Ra 0,63

Ra 0,32

0,01

8 Н8

3 отв. М2-7G

0,1  М

4 отв. М3-7G

0,1  М

29

60

20

2

29

10

2

6

56

41

9

2

Б

4 отв. М2-7G

0,1  М

A-А

Rz 40 (
)

А

Список  используемых  источников

- Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора.: Справочник/ Р.И. Гжиров – Л.: Машиностроение, Ленинградское отделение, 1984. – 464 с.

- Дмитриев Ф.С. Проектирование редукторов точных приборов.: Справочное пособие/ Ф.С. Дмитриев.–Л.: Машиностроение, 1971. – 160с.

- Козловский Н.С. Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения/ Н.С. Козловский, А.Н. Виноградов.– 2-ое изд.,–М.: Машиностроение, 1982. – 284 с.

- Мосягин Р.В. Детали и узлы малогабаритных редукторов.: Справочное пособие/ Р.В. Мосягин, Б.И. Павлов.– Л.: Машиностроение, 1967.–147 с.

- Приборные шариковые подшипники.: Справочник/под ред. К.Н. Явленского и др.– М.: Машиностроение, 1981. – 351с.

- Чекмарёв А.А. Справочник по машиностроительному черчению/ А.А. Чекмарёв, В.К. Осипов.– 3-ое изд.,–М.: Высш. Шк., 2002. – 493 с.

- Чурабо Д.Д. Детали и узлы приборов.: Справочное пособие/ Д.Д. Чурабо.– 4-ое изд.,–М.: Машиностроение, 1975. – 559 с.

- Элементы приборных устройств.: Курсовое проектирование Ч.1/под ред. О.Ф. Тищенко – М.: Высшая школа, 1978. – 328с.

Приложение А

Параметры электродвигателей

В приложении представлены технические характеристики и размеры двигателей типа ДПМ, ДИД и ДПР.

Таблица А.1 – технические характеристики электродвигателей серии ДПР.

| Тип электродвигателя | Mном, 10-3 Н·м | nном, об/мин | Pном, Вт | Uпит, В | Iпит, А | К.п.д., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дпр –2–Н1, Ф1–01 | 0,98 | 9000 | 0,92 | 12 | 0,2 | 39 |
| Дпр –2– Н1, Ф1–13 | 0,2 | 6000 | 0,12 | 6 | 0,1 | 20 |
| Дпр –32– Н1, Ф1–07 | 1,96 | 4500 | 0,92 | 12 | 0,21 | 36 |
| Дпр –32–Н1, Ф1–08 | 2,45 | 2500 | 0,64 | 12 | 0,18 | 29 |
| Дпр –42– Н1, Ф1–02 | 4,9 | 6000 | 3,1 | 27 | 0,24 | 48 |
| Дпр –42– Н1, Ф1–03 | 4,9 | 4500 | 2,3 | 27 | 0,2 | 43 |
| Дпр –42–Н1, Ф1–06 | 4,9 | 6000 | 3,1 | 12 | 0,55 | 47 |
| Дпр –52– Н1, Ф1–07А | 4,9 | 4500 | 2,3 | 14 | 0,35 | 48 |
| Дпр –52– Н1, Ф1–02 | 9,8 | 6000 | 6,15 | 27 | 0,5 | 46 |
| Дпр –52–Н1, Ф1–03 | 9,8 | 4500 | 4,6 | 27 | 0,32 | 53 |
| Дпр –52– Н1, Ф1–04 | 9,8 | 2500 | 2,6 | 27 | 0,24 | 40 |
| Дпр –52– Н1, Ф1–07А | 9,8 | 4500 | 4,6 | 14 | 0,62 | 53 |
| Дпр –62–Н1, Ф1–02 | 19,6 | 6000 | 12,3 | 27 | 0,82 | 56 |
| Дпр –62– Н1, Ф1–03 | 19,6 | 4500 | 9,3 | 27 | 0,7 | 49 |
| Дпр –62– Н1, Ф1–07А | 19,6 | 4500 | 9,3 | 14 | 1,3 | 51 |
| Дпр –72–Н1, Ф1–03 | 39,2 | 4500 | 18,5 | 27 | 1,3 | 53 |

Таблица А.2 – Технические характеристики электродвигателей серии ДИД.

| Тип электродвигателя | Mном, 10-3 Н·м | nном, об/мин | Pном, Вт | Uпит, В | Iпит, А | К.п.д., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИд–1ТВ | 1,56 | 18000 | 1 | 24 | 0,25 | 18 |
| ДИд–1ТЧ | 1,37 | 20000 | 2 | 24 | 0,35 | 13 |
| ДИд–2ТВ | 3,33 | 18000 | 1 | 24 | 0,4 | 20 |
| ДИд–2ТЧ | 2,65 | 20000 | 1,7 | 24 | 0,44 | 20 |

Таблица А.3 – Технические характеристики электродвигателей серии ДПМ.

| Тип электродвигателя | Mном, 10-3 Н·м | nном, об/мин | Pном, Вт | Uпит, В | Iпит, А | К.п.д., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дпм –20–Н1–01 | 0,49 | 9000 | 0,46 | 29 | 0,1 | 16 |
| Дпм –20–Н1–04 | 0,2 | 2000 | 0,04 | 6 | 0,1 | 7 |
| Дпм –20–Н1–08 | 1,96 | 4500 | 0,92 | 27 | 0,2 | 17 |
| Дпм –20–Н1–12 | 1,96 | 6000 | 1,23 | 12 | 0,4 | 26 |
| Дпм –25–Н1–01 | 3,4 | 9000 | 3,2 | 29 | 0,4 | 28 |
| Дпм –25–Н1–02 | 2,9 | 3800 | 0,5 | 27 | 0,13 | 13 |
| Дпм –25–Н1–03 | 4,4 | 6000 | 2,77 | 12 | 0,85 | 27 |
| Дпм –25–Н1–04 | 4,9 | 2500 | 1,3 | 27 | 0,22 | 22 |
| Дпм –25–Н1–07Т | 5,4 | 4500 | 2,5 | 27 | 0,35 | 27 |
| Дпм –30–Н1–01/02 | 6,9 | 9000 | 6,5 | 29 | 0,75 | 30 |
| Дпм –30–Н1–02/01 | 9,8 | 2600 | 2,7 | 27 | 0,3 | 33 |
| Дпм –30–Н1–03Т | 12,7 | 4500 | 6,0 | 27 | 0,85 | 26 |
| Дпм –30–Н1–09 | 9,8 | 6000 | 6,2 | 12 | 1,4 | 37 |
| Дпм –35–Н1–01 | 14,7 | 9000 | 13,9 | 27 | 1,5 | 34 |
| Дпм –35–Н1–02 | 14,7 | 3500 | 5,4 | 27 | 0,65 | 31 |
| Дпм –35–Н1–03 | 22,6 | 1800 | 4,3 | 6 | 2,5 | 28 |
| Дпм –35–Н1–04 | 19,6 | 6000 | 12,3 | 27 | 1,3 | 35 |

d

шпонка сегментная

b

h

A-А

l6

l5

l4

l3

l2

l1

d1

l7

L

Md

A

A

D

Рисунок А.1 –  Электродвигатели серии ДПМ.

8°

120°

l4

l1

l2

l3

d3

D

120°

L

d

3 отв. d4

d1

d2

Рисунок А.2 –  Электродвигатели серии ДИД, исполнение 3.

d

шпонка сегментная

b

h

A-А

l5

l4

l6

l3

l1

l2

Md

L

A

A

D

d1

B1

B2

3 отв. d2

B1

B2

l1

l7

d1

а) Электродвигатели серии ДПР, исполнение Н1.

б) Электродвигатели серии ДПР, исполнение Ф1

Рисунок А.3 –  Электродвигатели серии ДПР.

Таблица А.4 – Размеры электродвигателей серии ДПМ, мм.

| Тип электродвигателя | L | D | d | Md | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | b | h | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дпм –20–Н1 | 46 | 20js7 | 2g6 | M2x0,25-6g | 14 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0,4+0,015 | 2,4 | 0,065 |
| Дпм –25–Н1 | 55,5 | 25js7 | 2g6 | M2x0,25-6g | 18 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0,4+0,015 | 2,4 | 0,12 |
| Дпм –30–Н1 | 69 | 30js7 | 3g6 | M3x0,35-6g | 21 | 10,5 | 14 | 1,5 | 7,5 | 4,5 | 11 | 0,6+0,015 | 3,6 | 0,22 |
| Дпм –35–Н1 | 78,5 | 35js7 | 3g6 | M3x0,35-6g | 24 | 12,5 | 15 | 1,5 | 8,5 | 4,5 | 13 | 0,6+0,015 | 3,6 | 0,340 |

Таблица А.5 – Размеры электродвигателей серии ДИД, мм.

| Тип электродвигателя | L | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИд–1ТВ | 57 | 44,6 | 2,8h8 | 20 | 34 | 38,8 | 3,2 | 9,6 | 11,6 | 4 | 10,5 | 0,115 |
| ДИд–1ТЧ | 54,5 | 44 | 2,8h8 | 20 | 34 | 38,8 | 3,2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 0,11 |
| ДИд–2ТВ | 69 | 44,6 | 2,8h8 | 20 | 34 | 38,8 | 3,2 | 8,8 | 10,8 | 4 | 10,5 | 0,165 |
| ДИд–2ТЧ | 68,5 | 44 | 2,8h8 | 20 | 34 | 38,8 | 3,2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 0,16 |

Таблица А.6 – Размеры электродвигателей серии ДПР, исполнение Н1, мм.

| Тип электродвигателя | L | D | d | Md | d1 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | b | h | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДпР –2–Н1 | 36 | 15h8 | 2f6 | M2x0,25-6g | 12h8 | 9,1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 30 | 0,4+0,015 | 2,4 | 0,04 |
| ДпР –32–Н1 | 46 | 20h8 | 3f6 | M3x0,25-6g | 15h8 | 10 | 8,5 | 7 | 3 | 5 | 38 | 0,6+0,015 | 3,6 | 0,08 |
| ДпР –42–Н1 | 54 | 25h8 | 3f6 | M3x0,35-6g | 17h8 | 12 | 10,5 | 9 | 3 | 5 | 46 | 0,6+0,015 | 3,6 | 0,15 |
| ДпР –52–Н1 | 64 | 30h8 | 4f6 | M4x0,5-6g | 22h8 | 13,5 | 12 | 10,5 | 4,5 | 7,5 | 54 | 0,8+0,015 | 4,8 | 0,26 |
| ДпР –62–Н1 | 74 | 35h8 | 4f6 | M4x0,5-6g | 22h8 | 15,5 | 14 | 12,5 | 4,5 | 8,5 | 64 | 0,8+0,015 | 4,8 | 0,41 |
| ДпР –72–Н1 | 84 | 40h8 | 4f6 | M4x0,5-6g | 22h8 | 17,5 | 16 | 14,5 | 4,5 | 9,5 | 73 | 0,8+0,015 | 4,8 | 0,60 |

Таблица А.7 – Размеры электродвигателей серии ДПМ

исполнение Ф1, мм *.

| Тип электродвигателя | l1 | l8 | В1 | В2 | d2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДпР –32–Н1 | 10 | 2 | 20 | 16,6±0,05 | 2 |
| ДпР –42–Н1 | 12 | 2,5 | 25 | 21±0,05 | 2,4 |
| ДпР –52–Н1 | 13,5 | 2,5 | 30 | 25,2±0,05 | 2,9 |
| ДпР –62–Н1 | 15,5 | 3 | 35 | 29,6±0,05 | 3,4 |
| ДпР –72–Н1 | 17,5 | 3 | 40 | 33,6±0,05 | 4,2 |

* – остальные размеры по таблице А.6.

Приложение Б

размеры  радиальных однорядных шарикоподшипников

Рисунок Б.1– Радиальный однорядный шарикоподшипник.

Таблица Б.1 – Параметры однорядных шарикоподшипников типа 0000 (ГОСТ 8338-75)

| Условное обозначение | Основные размеры, мм (см. рис. А.1) |  |  |  |  |  |  |  | Шарики |  |  |  | Масса, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d |  | D |  | B |  | r |  | DW |  | z |  |  |  |
| Сверхлегкая серия диаметров 8, серия ширин 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000084 |  | 4 |  | 9 |  | 2,5 |  | 0,2 |  | 1,3 |  | 9 |  | 0,7 |
| 1000085 |  | 5 |  | 11 |  | 3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1000088 |  | 8 |  | 16 |  | 4 |  | 0,4 |  | 2 |  | 10 |  | 3,4 |
| Сверхлегкая серия диаметров 9, серия ширин 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000091 | 1 |  | 4 |  | 1,6 |  | 0,2 |  | 0,68 |  | 6 |  | 0,1 |  |
| 1000092 | 2 |  | 6 |  | 2,3 |  |  |  | 1 |  | 7 |  | 0,4 |  |
| 1000093 | 3 |  | 8 |  | 3 |  |  |  | 1,59 |  | 6 |  | 0,7 |  |
| 1000094 | 4 |  | 11 |  | 4 |  | 0,3 |  | 2 |  | 7 |  | 2,0 |  |
| 1000095 | 5 |  | 13 |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 8 |  | 2,5 |  |
| 1000096 | 6 |  | 15 |  | 5 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 4,0 |  |
| 1000097 | 7 |  | 17 |  |  |  | 0,5 |  | 3 |  | 7 |  | 5,0 |  |
| 1000098 | 8 |  | 19 |  | 6 |  |  |  |  |  | 8 |  | 8,0 |  |
| 1000099 | 9 |  | 29 |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 7 |  |  |  |
| 1000900 | 10 |  | 22 |  |  |  |  |  | 3,96 |  |  |  | 9,0 |  |

Рисунок Б.2 – Радиальный однорядный шарикоподшипник с упорным бортом.

Таблица Б.2 – Параметры однорядных шарикоподшипников с упорным бортом (ГОСТ 10058-75)

|  |  | Условное обозначение |  | Основные размеры, мм, (см. рис. А.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Радиус галтели наружного кольца, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | d |  | D |  | B |  | D1 |  | B1 |  | r |  | Rmax |
|  |  | Сверхлегкая серия диаметров 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1840091 |  | 1 |  | 4 |  | 1,6 |  | 5 |  | 0,5 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
|  | 184009/1,5 |  | 1,5 |  | 5 |  | 2 |  | 6,5 |  | 0,6 |  | 0,3 |  |  |  |
|  | 1840092 |  | 2 |  | 6 |  | 2,3 |  | 7,5 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
|  | 184009/2,5 |  | 2,5 |  | 7 |  | 2,5 |  | 8,5 |  | 0,7 |  |  |  | – |  |
|  | 1840093 |  | 3 |  | 8 |  | 3 |  | 9,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1840094 |  | 4 |  | 11 |  | 4 |  | 12,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1840095 |  | 5 |  | 13 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1840096 |  | 6 |  | 15 |  | 5 |  | 17 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Легкая серия диаметров 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 840023 |  | 3 |  | 10 |  | 4 |  | 11,5 |  | 1 |  | 0,3 |  | – |
|  |  | 840024 |  | 4 |  | 13 |  | 5 |  | 15 |  |  |  | 0,4 |  |  |
|  |  | 840025 |  | 5 |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | 840026 |  | 6 |  | 19 |  | 6 |  | 22 |  | 1,5 |  |  |  |  |

Приложение В

Муфты

Крестовидная  муфта представленная на рисунке В.1, а) служит для соединения валов 4 и 5 при их величине несоосности  не более 1 мм в отсутствии перекоса.  Муфта состоит из трех частей: поводков 1 и 2  и крестовины 3.

Поводковая муфта представленная на рисунке В.1, б) служит для соединения валов 3 и 4 при их величине несоосности валов не более 0,5 мм в отсутствии перекоса.  Муфта состоит из двух поводков 1 и 2, представляющими собой диски со ступицами для установки на валы. На поводке 2 закреплен цилиндрический палец 5, который входит в паз на поводке 1.

а)

б)

3

2

4

5

1

2

3

4

5

1

Рисунок В.1 – Муфты.

d

A

k

d1

n1

n

b

b

l

n1

dшт

D

d2

A

A-А

Рисунок В.2 – Крестовидная  муфта.

Таблица В.1 – Размеры крестовидных муфт, мм

| d | d1 | d2 | D | l | n | n1 | k | b | B | dШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8 | 8 | 20 | 10 | 2 | 2,2 | 4 | 4 | 6 | 0,8 |
| 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
| 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |
| 8 | 15 | 9 | 25 | 15 | 3 | 3,2 | 5 | 6 | 9 | 1,8 |
| 10 | 18 | 14 | 30 |  |  |  | 6 |  | 10 | 2,8 |
| 12 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |

d

Md

dшт

D1

b

D1

a

d1

d

dшт

H

k

C

D

C

h

h

D

e

H

k

Md

n

Рисунок В.3. Поводковая муфта.

Таблица В.2 –  Размеры поводковых муфт, мм

| d | D | D1 | H | C | h | a | b | e | d1 | k | Md | Штифт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 25 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 4 | 4 | М2 | 1х10 |
| 4 | 35 |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 22 | 10 | 8 |  | 3 | 7 | 8 |  |  |  |  | 1,5х10 |
| 5 | 35 |  |  |  |  | 14 | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 24 | 11 | 9 | 2,5 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |
| 7 | 26 | 12 | 10 |  |  | 9 | 10 |  |  |  | М3 | 2х15 |
| 8 | 30 | 14 | 12 | 3 | 4 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 |  | 2,5х18 |
| 10 | 32 | 15 | 14 |  | 5 | 11 | 12 |  |  |  | М4 |  |
| 12 | 36 | 18 | 17 | 4 | 6 | 13 | 14 | 6 | 6 | 6 |  | 3х20 |

Приложение Г

Рекомендации по выбору материалов деталей редуктора

Таблица Г.1 – Рекомендуемые материалы для изготовления деталей редуктора

| Материалы | Область применения | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Деформируемые алюминиевые сплавы – Д16Т, В95Т ГОСТ 4784-74 | Корпуса, платы, фланцы, кронштейны, стаканы для крепления электродвигателей |  |
| Конструкционные углеродистые стали повышенного качества: Сталь 20, Сталь 25 , Сталь 30 ГОСТ 1050-74 | Валы, оси малонагруженных зубчатых передач. Крышки и обоймы подшипниковых узлов. Распорные втулки. Нестандартные крепежные детали. |  |
| Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества: Ст.2, Ст. 3 ГОСТ 380-71. |  |  |
| Конструкционные углеродистые стали повышенного качества: Сталь 40, Сталь 45, Сталь 50 ГОСТ 1050-74. | Валы и оси. Муфты Зубатые колеса |  |
| Конструкционные углеродистые стали: обыкновенного качества: Ст.5, Ст. 6 ГОСТ 380-71. | Валы и оси. Муфты Зубатые колеса |  |
| Стали легированные конструкционные 15Х, 20Х, 18ХГТ, 12ХН3А, 38ХМЮА, и др. по ГОСТ 4543-71 | Средненагруженные зубчатые передачи | Поверхностная закалка с нагревом ТВЧ до твердости Н=50…55 HRC |
|  | Зубчатые передачи при отсутствии жестких требований к габаритам | Улучшение до твердости Н=230…280 НВ |

Приложение Д

Рекомендации по выбору шероховатостей поверхностей деталей

В данном приложении приведены типовые значения параметров шероховатостей поверхностей деталей, за исключением оговоренных в п. 4.4, в таблицах 9, 11, 12.

Таблица Д.1 – Значения  параметров шероховатости поверхностей деталей

| Параметры шероховатости |  | Типовые поверхности |
| --- | --- | --- |
| Ra | Rz |  |
| 50 25 |  | Нерабочие контуры деталей, необработанные поверхности корпусов, крышек, маховиков, выточки, проточки, фаски, нерабочие торцы валов, зенковки, и т.п. |
| 12,5 10* | 40* | Необработанные поверхности деталей, изготавливаемых из алюминиевых сплавов (корпуса, крышки, стойки и т.п.). Отверстия на проход крепежных деталей. |
| 6,3 5* | 20* | Не сопрягающиеся с другими деталями, обработанные поверхности штуцеров, тройников, муфт, втулок. Нерабочие поверхности зубчатых колес, внутренние поверхности шлицевых соединений и шпоночных пазов. |
| 3,2 2,5* |  | Поверхности резьбы. Поверхности под металлические прокладки и сальниковые уплотнения. Поверхности втулок, колец, фланцев, прилегающие к другим, но не являющиеся посадочными. |
| 1,6 1,25* |  | Торцевые поверхности под подшипники качения. Гнезда под запрессовку втулок, трущиеся поверхности шпоночных пазов и шлицевых соединений. Поверхности резьбы. |
| 0,8 0,63* |  | Поверхности разъема герметичных соединений без прокладок. Наружные диаметры шлицевого соединения, трущиеся поверхности малонагруженных деталей. Отверстия в корпусах под подшипники, посадочные поверхности валов. |
| 0,4 0,32* |  | Притираемые поверхности в герметичных соединениях. Трущиеся поверхности нагруженных деталей. |

* - значения параметров для единичного производства.

Приложение Е

Рекомендации по выбору допусков и посадок

В приложении приведены справочные данные для выборов значений допусков формы и расположения поверхностей деталей и посадок соединений деталей.

Выбор значений допусков формы и расположения поверхностей следует выбирать из таблиц Е.1…Е.5 в соответствии с рекомендованными в п.4.4 значениями степеней точности и номинальными значениями размеров поверхностей, на которые эти допуски задаются.

В таблице Е.6 приведены рекомендуемые посадки для соединения деталей в системе ЕСДП.

Таблица Е.1.  Допуски цилиндричности, круглости профиля продольного сечения.

| Интервалы номинальных размеров (диаметров), мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Допуск, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 |
| Св.3 до 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
| » 10 » 18 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| » 18 » 30 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| » 30 » 50 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| » 50 » 120 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 |

Таблица Е.2.          Допуски плоскостности и прямолинейности

| Интервалы номинальных размеров, мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Допуск, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10 | 0,25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 |
| Св.10 до 16 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 |
| » 16 » 25 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
| » 25 » 40 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| » 40 » 63 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| » 63 » 100 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |

Таблица Е.3.   Допуски параллельности, наклона, торцового биения и полного торцового биения

| Интервалы номинальных размеров, мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Допуск, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
| Св.10 до 16 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| » 16 » 25 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| » 25 » 40 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| » 40 » 63 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 |
| » 63 » 100 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |

Таблица Е.4. Допуски радиального биения и полного радиального биения, соосности, симметричности, пересечения осей в диаметральном выражении

| Интервалы номинальных размеров (диаметров), мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Допуск, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| Св.3 до 10 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 |
| » 10 » 18 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 |
| » 18 » 30 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 |
| » 30 » 50 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 |

Таблица Е.5.        Допуски соосности, симметричности, пересечения осей в радиусном выражении

| Интервалы номинальных размеров (диаметров), мм | Степень точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Допуск, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 |
| Св.3 до 10 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| » 10 » 18 | 0,6 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
| » 18 » 30 | 0,8 | 1,2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| » 30 » 50 | 1 | 1,6 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 |

Таблица К.6 – Рекомендуемые посадки в системе ЕСДП

| Характер соединения |  | Рекомендуемые посадки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Система отверстия | Система вала |
| Медленные перемещения и поворот деталей для установки, регулировки, центрирования и т.д. | С зазором (точные) | H7h6 H7g6 H8h8 H8h7 H9h9 | H7h6 H8h8 H9h9 |
|  | С зазором (грубые) | H11h11 H12h12 | H11h11 H12h12 |
| Вращение валов в опорах скольжения. Соединения, в которых требуется относительно большой зазор. | С зазором | H7f7 H7e7 H7e8 H8e8 H8d9 H9d9 H11c11 H11d11 H11b11 | F8h6 F8h8 F9h8 F9h9 D11h12 |
| Неподвижные соединения с применением фиксирующих устройств, разбираемые для осмотра, ремонта, замены деталей и т.п. Соединения для обеспечения хорошего центрирования деталей. | Переходные | H6k5 H6jS5 H6m5 H6n5 H7jS6 H7k6 H7m6 H7n6 H8jS7 H8k7 H8m7 H8n7 | JS6h6 K6h5 M6h5 N6h5 JS7h6 K7h6 M7h6 N7h6 |
| Неподвижные соединения, как правило, не подлежащие разъёму | С натягами | H6p5 H6r6 H7p6 H7r6 H7s6 | P7h5 P7h6 R7h6 |

В прямоугольном контуре приведены предпочтительные посадки.

Приложение Ж

Пример оформления титульного листа пояснительной записки